Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі
1. Технічні та якісні характеристики
Предмет закупівлі: послуги з калібрування високоточного обладнання та засобів вимірювальної техніки Замовника (ДК 021:2015: 50433000-9 — послуги з калібрування), 18 одиниць обладнання. Закупівля здійснюється для забезпечення метрологічної простежуваності та достовірності результатів вимірювань, які використовуються під час лабораторних досліджень Замовника.
Перелік обладнання, що підлягає калібруванню, наведено в таблиці 3.1 технічних вимог. До нього входять:
· засоби вимірювання оптичних величин: імуноферментний фотоелектричний аналізатор (довжини хвиль 450 і 490 нм) та спектрофотометр Shimadzu UV-2600 (за довжиною хвилі та оптичною густиною у 9 нормованих точках);
· засоби вимірювання температури і вологості: чотири психрометричні гігрометри, три термометри (ТС-7-М1 — 2 шт., ТТЖ-М — 1 шт.) та робоча станція концентрування проб Turbo VAP (термостатоване середовище);
· засоби дозування рідини: п'ять одноканальних поршньових автоматичних дозаторів різних діапазонів (від 10 до 1000 мкл);
· кондуктометр (електропровідність води і водних розчинів);
· рідинний хроматограф з мас-спектрометричним детектором Waters Premium XE LC-MS/MS;
· лабораторне сито СЛП-200 (розмір отворів 1 мм).
Для кожної одиниці обладнання зазначено діапазон вимірювання та конкретні точки калібрування. Такий підхід гарантує, що калібрування проводиться саме в тих діапазонах і точках, у яких обладнання застосовується під час досліджень, а не формально в довільних точках.
Місце надання послуг: територія Замовника (79019, м. Львів, вул. Донецька, 11). Допускається калібрування окремих засобів вимірювальної техніки в лабораторії Виконавця за погодженням із Замовником. Калібрування на території Замовника зменшує ризик пошкодження чутливого обладнання під час транспортування та скорочує час його простою.
У складі тендерної пропозиції Учасник надає гарантійний лист-згоду з вимогами технічних вимог і зобов'язання щодо їх виконання за підписом керівника.
2. Очікувана вартість
Очікувану вартість визначено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, шляхом аналізу ринку на підставі комерційних пропозицій від потенційних виконавців послуг:
· ТОВ «Тест Метр Стандарт» — 19 407,00 грн з ПДВ;
· ТОВ «Лаб-тест» — 28 248,00 грн з ПДВ;
· ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» — 34 310,40 грн з ПДВ.
Застосовано метод середнього арифметичного значення цінових пропозицій: (19 407,00 + 28 248,00 + 34 310,40) / 3 = 27 321,80 грн з ПДВ. З метою встановлення планового показника суму округлено до найближчих п'ятдесяти гривень.
Таким чином, очікувана вартість предмета закупівлі становить 27 350,00 грн з ПДВ (двадцять сім тисяч триста п'ятдесят гривень 00 копійок). Вона сформована на підставі отриманих комерційних пропозицій. Комерційні пропозиції зберігаються в документах закупівлі.

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Калібрування високоточного обладнання та засобів вимірювальної техніки (ДК 021:2015 код 50433000-9 Послуги з калібрування) 

Учасник процедури закупівлі та/або залучений ним співвиконавець (у разі залучення), який безпосередньо надає послуги з калібрування, повинен мати чинну акредитацію відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019.
Наявність акредитації підтверджується чинним атестатом про акредитацію та додатком до атестата (сферою акредитації), виданими Національним органом України з акредитації, або відповідними чинними документами іноземного органу з акредитації — підписанта Угоди про взаємне визнання ILAC (ILAC MRA).
Сфера акредитації повинна охоплювати усі види калібрувальних робіт, що є предметом закупівлі. 
Підтверджені відповідним атестатом калібрувальні та вимірювальні можливості лабораторії Виконавця та/або залученого ним співвиконавця (у разі залучення) повинні забезпечувати проведення калібрування високоточного обладнання та засобів вимірювальної техніки Замовника у діапазонах та точках калібрування, що вказані у таблиці 3.1.

Якість послуг з калібрування повинна відповідати вимогам:
- Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», 
- ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»,
- ILAC-P10:07/2020 Політика ILAC щодо метрологічної простежуваності результатів вимірювання
- ЗД-08.00.09 Політика НААУ щодо метрологічної простежуваності вимірювання, що проводять органи з оцінки відповідності відповідно до заявленої сфери акредитації, та чинних документів в сфері метрології.
Результати калібрування повинні бути оформлені відповідно до вимог вищезазначених законодавчих, нормативно-правових та нормативних документів.

Місце надання Послуг: територія Замовника (79019, м. Львів, вул. Донецька, 11)  (допускається проведення калібрування окремих засобів вимірювальної техніки в лабораторії Виконавця за погодженням із Замовником).

У складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати Гарантійний лист-згоду з вимогами, що зазначені в цьому Додатку та зобов’язання щодо їх виконання за підписом його керівника.  
Таблиця 3.1.

ПЕРЕЛІК ВИСОКОТОЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ КАЛІБРУВАННЮ

	№
	Назва обладнання
	Умовне позначення
	Діапазон вимірювання
	Точки в діапазоні вимірювання, у яких буде проводитись калібрування

	1
	Аналізатор імуноферментний фотоелектричний
	BIO-TEK Instruments, Inc
	Діапазон вимірювання довжини хвилі 405 — 630 нм
	Точки калібрування: довжина хвилі 450, 490 нм.

	2
	Гігрометр психрометричний
	ВИТ-2
	Діапазон температур: 0оС — +25 оС; Похибка вимірювання: ± 0,2 оС; Діапазон вологості: 20% — 90%
	Точки калібрування:16, 20, 24, 30 оС

	3
	Гігрометр психрометричний 
	ВИТ-2
	Діапазон температур: +15 — +40 оС;
Діапазон вологості: 20 — 93%
	Точки калібрування: 15, 20, 30 оС

	4
	Гігрометр психрометричний 
	ВИТ-2
	Швидкість аспірації 0,5 — 1 м/с (0-50)
	Точки калібрування: 15, 25, 40 оС

	5
	Гігрометр психрометричний ВИТ-1
	ВИТ-1
	Діапазон температур: 0оС — +25 оС; 
Похибка вимірювання: ± 0,2 оС; Діапазон вологості: 20% - 90%
	Точки калібрування:10, 16, 24о С

	6
	Дозатор поршньовий  одноканальний автоматичний (100-1000) мкл
	Huma Pette Smart-Line
	Об’єм дозування рідини: 100 — 1000 мкл; 
Похибка вимірювання: ± 6 мкл
	Точки калібрування: 100, 500, 1000 мкл

	7
	Дозатор поршньовий  одноканальний автоматичний (100-1000) мкл
	Huma Pette Smart-Line
	Об’єм дозування рідини: 100 — 1000 мкл;
Похибка вимірювання: ± 6 мкл
	Точки калібрування: 100, 500, 1000 мкл

	8
	Дозатор поршньовий  одноканальний автоматичний (10-100) мкл
	Rainin PR-100
	Об’єм дозування рідини: 10 — 100 мкл;
Похибка вимірювання: ± 0,1 мкл
	Точки калібрування: 10, 50, 100 мкл

	9
	Дозатор поршньовий  одноканальний автоматичний (20-200) мкл
	Gilson P200
	Об’єм дозування рідини: 20 — 200 мкл;
Похибка вимірювання: ± 0,15 мкл
	Точки калібрування: 20, 100, 200 мкл

	10
	Дозатор поршньовий  одноканальний автоматичний (20-200) мкл
	OXFORD® BenchMate™
	Об’єм дозування рідини: 20 — 200 мкл;
Похибка вимірювання: ± 0,1 мкл
	Точки калібрування: 20, 100, 200 мкл

	11
	Кондуктометр
	Waterproof ECTestr 11 + MultiRange
	Електропровідність води і водних розчинників: Температура: 0,0 — 50,0 оС (роздільна здатність = 0,1 оС; точність =0,5 оС
	Точки калібрування: 1,0 microS/cm;
5,0 microS/cm;
20,0 microS/cm.

	12
	Рідинний хроматограф з мас-спектрометричним детектором
	Waters Premium XE LC – MS/MS
	Мас-спектрометричний детектор з трійним квадрупольним аналізатором. Штатні моди іонізації – електронний удар 920,70,150 eV), позитивна і негативна хімічна іонізація. Діапазон мас 50-200 а.о.м. Швидкість сканування 800-2700 а.о.м./сек
	Точки калібрування: 0,5 нг/мл – хлорамфенікол;
0,5 н/г – метронідазол

	13
	Робоча станція концентрування проб Turbo VAP
	Turbo VAP
	Створення термостатованого середовища
	Точки калібрування: 30, 60 оС

	14
	Сито лабораторне
	СЛП-200
	Забезпечувані параметри: 
Розмір отворів, мм: 1;
Похибка: ±0,07 vv
	Точки калібрування: 
1 мм

	15
	Спектрофотометр
	Shimadzu UV-2600 (IVDD)
	Забезпечувані параметри: 
Ділянка спектру вимірювання  оптичного поглиблення 190-900 нм; 
Точність довжии хвилі ±0,5 нм; Повторюваність показів ±0,2 нм; Рівень шуму: ≤0,0002 Р-Р(Abs); Рівень шуму ≤0,00003 RMS(Abs); Стабільність базової лінії: ≤ 0,001 Abs/h.
Вимірювана величина : 
Оптичне поглинання 0,00 — 4,0 Abs
Похибка: ±0,012
	Точки калібрування: 
За довжиною хвилі: 430,80; 585,00; 740,00 нм. 
За оптичною густиною:
А1(250 нм)=0,038;
А2(250 нм)=0,3870;
А3(250 нм)=0,5841;
А4(250 нм)=1,1517;
А5(250 нм)=1,3450;
А6(250 нм)=1,9195;
А1(350 нм)=0,0330;
А2(350 нм)=0,1375;
А3(350 нм)=0,3640.

	16
	Термометр
	ТС-7-М1
	Діапазон вимірювання: -30 — 0 — +30 оС
	Точки калібрування: -18, 4, 20 оС

	17
	Термометр
	ТС-7-М1
	Діапазон вимірювання: -50 — 0 — +30 оС
	Точки калібрування: -18, 4, 20 оС

	18
	Термометр ртутний скляний 
	ТТЖ-М
	Діапазон вимірювання: 0 — +100 оС
	Точки калібрування: 0, 50, 100 оС




