Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі

- Технічні та якісні характеристики

Предмет закупівлі: послуги з калібрування високоточного обладнання та засобів вимірювальної техніки Замовника (ДК 021:2015: 50433000-9 — послуги з калібрування), 18 одиниць обладнання. Закупівля здійснюється для забезпечення метрологічної простежуваності та достовірності результатів вимірювань, які використовуються під час лабораторних досліджень Замовника.

Перелік обладнання, що підлягає калібруванню, наведено в таблиці 3.1 технічних вимог. До нього входять:

- засоби вимірювання оптичних величин: імуноферментний фотоелектричний аналізатор (довжини хвиль 450 і 490 нм) та спектрофотометр Shimadzu UV-2600 (за довжиною хвилі та оптичною густиною у 9 нормованих точках);

- засоби вимірювання температури і вологості: чотири психрометричні гігрометри, три термометри (ТС-7-М1 — 2 шт., ТТЖ-М — 1 шт.) та робоча станція концентрування проб Turbo VAP (термостатоване середовище);

- засоби дозування рідини: п'ять одноканальних поршньових автоматичних дозаторів різних діапазонів (від 10 до 1000 мкл);

- кондуктометр (електропровідність води і водних розчинів);

- рідинний хроматограф з мас-спектрометричним детектором Waters Premium XE LC-MS/MS;

- лабораторне сито СЛП-200 (розмір отворів 1 мм).

Для кожної одиниці обладнання зазначено діапазон вимірювання та конкретні точки калібрування. Такий підхід гарантує, що калібрування проводиться саме в тих діапазонах і точках, у яких обладнання застосовується під час досліджень, а не формально в довільних точках.

Місце надання послуг: територія Замовника (79019, м. Львів, вул. Донецька, 11). Допускається калібрування окремих засобів вимірювальної техніки в лабораторії Виконавця за погодженням із Замовником. Калібрування на території Замовника зменшує ризик пошкодження чутливого обладнання під час транспортування та скорочує час його простою.

У складі тендерної пропозиції Учасник надає гарантійний лист-згоду з вимогами технічних вимог і зобов'язання щодо їх виконання за підписом керівника.

- Очікувана вартість

Очікувану вартість визначено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, шляхом аналізу ринку на підставі комерційних пропозицій від потенційних виконавців послуг:

- ТОВ «Тест Метр Стандарт» — 19 407,00 грн з ПДВ;

- ТОВ «Лаб-тест» — 28 248,00 грн з ПДВ;

- ДП «Івано-Франківськстандартметрологія» — 34 310,40 грн з ПДВ.

Застосовано метод середнього арифметичного значення цінових пропозицій: (19 407,00 + 28 248,00 + 34 310,40) / 3 = 27 321,80 грн з ПДВ. З метою встановлення планового показника суму округлено до найближчих п'ятдесяти гривень.

Таким чином, очікувана вартість предмета закупівлі становить 27 350,00 грн з ПДВ (двадцять сім тисяч триста п'ятдесят гривень 00 копійок). Вона сформована на підставі отриманих комерційних пропозицій. Комерційні пропозиції зберігаються в документах закупівлі.

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Калібрування високоточного обладнання та засобів вимірювальної техніки (ДК 021:2015 код 50433000-9 Послуги з калібрування)

Учасник процедури закупівлі та/або залучений ним співвиконавець (у разі залучення), який безпосередньо надає послуги з калібрування, повинен мати чинну акредитацію відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019.

Наявність акредитації підтверджується чинним атестатом про акредитацію та додатком до атестата (сферою акредитації), виданими Національним органом України з акредитації, або відповідними чинними документами іноземного органу з акредитації — підписанта Угоди про взаємне визнання ILAC (ILAC MRA).

Сфера акредитації повинна охоплювати усі види калібрувальних робіт, що є предметом закупівлі.

Підтверджені відповідним атестатом калібрувальні та вимірювальні можливості лабораторії Виконавця та/або залученого ним співвиконавця (у разі залучення) повинні забезпечувати проведення калібрування високоточного обладнання та засобів вимірювальної техніки Замовника у діапазонах та точках калібрування, що вказані у таблиці 3.1.

Якість послуг з калібрування повинна відповідати вимогам:

- Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність»,

- ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»,

- ILAC-P10:07/2020 Політика ILAC щодо метрологічної простежуваності результатів вимірювання

- ЗД-08.00.09 Політика НААУ щодо метрологічної простежуваності вимірювання, що проводять органи з оцінки відповідності відповідно до заявленої сфери акредитації, та чинних документів в сфері метрології.

Результати калібрування повинні бути оформлені відповідно до вимог вищезазначених законодавчих, нормативно-правових та нормативних документів.

Місце надання Послуг: територія Замовника (79019, м. Львів, вул. Донецька, 11)  (допускається проведення калібрування окремих засобів вимірювальної техніки в лабораторії Виконавця за погодженням із Замовником).

У складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати Гарантійний лист-згоду з вимогами, що зазначені в цьому Додатку та зобов’язання щодо їх виконання за підписом його керівника.

Таблиця 3.1.

ПЕРЕЛІК ВИСОКОТОЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ КАЛІБРУВАННЮ

| № | Назва обладнання | Умовне позначення | Діапазон вимірювання | Точки в діапазоні вимірювання, у яких буде проводитись калібрування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналізатор імуноферментний фотоелектричний | BIO-TEK Instruments, Inc | Діапазон вимірювання довжини хвилі 405 — 630 нм | Точки калібрування: довжина хвилі 450, 490 нм. |
| 2 | Гігрометр психрометричний | ВИТ-2 | Діапазон температур: 0оС — +25 оС; Похибка вимірювання: ± 0,2 оС; Діапазон вологості: 20% — 90% | Точки калібрування:16, 20, 24, 30 оС |
| 3 | Гігрометр психрометричний | ВИТ-2 | Діапазон температур: +15 — +40 оС; Діапазон вологості: 20 — 93% | Точки калібрування: 15, 20, 30 оС |
| 4 | Гігрометр психрометричний | ВИТ-2 | Швидкість аспірації 0,5 — 1 м/с (0-50) | Точки калібрування: 15, 25, 40 оС |
| 5 | Гігрометр психрометричний ВИТ-1 | ВИТ-1 | Діапазон температур: 0оС — +25 оС; Похибка вимірювання: ± 0,2 оС; Діапазон вологості: 20% - 90% | Точки калібрування:10, 16, 24о С |
| 6 | Дозатор поршньовий одноканальний автоматичний (100-1000) мкл | Huma Pette Smart-Line | Об’єм дозування рідини: 100 — 1000 мкл; Похибка вимірювання: ± 6 мкл | Точки калібрування: 100, 500, 1000 мкл |
| 7 | Дозатор поршньовий одноканальний автоматичний (100-1000) мкл | Huma Pette Smart-Line | Об’єм дозування рідини: 100 — 1000 мкл; Похибка вимірювання: ± 6 мкл | Точки калібрування: 100, 500, 1000 мкл |
| 8 | Дозатор поршньовий одноканальний автоматичний (10-100) мкл | Rainin PR-100 | Об’єм дозування рідини: 10 — 100 мкл; Похибка вимірювання: ± 0,1 мкл | Точки калібрування: 10, 50, 100 мкл |
| 9 | Дозатор поршньовий одноканальний автоматичний (20-200) мкл | Gilson P200 | Об’єм дозування рідини: 20 — 200 мкл; Похибка вимірювання: ± 0,15 мкл | Точки калібрування: 20, 100, 200 мкл |
| 10 | Дозатор поршньовий одноканальний автоматичний (20-200) мкл | OXFORD® BenchMate™ | Об’єм дозування рідини: 20 — 200 мкл; Похибка вимірювання: ± 0,1 мкл | Точки калібрування: 20, 100, 200 мкл |
| 11 | Кондуктометр | Waterproof ECTestr 11 + MultiRange | Електропровідність води і водних розчинників: Температура: 0,0 — 50,0 оС (роздільна здатність = 0,1 оС; точність =0,5 оС | Точки калібрування: 1,0 microS/cm; 5,0 microS/cm; 20,0 microS/cm. |
| 12 | Рідинний хроматограф з мас-спектрометричним детектором | Waters Premium XE LC – MS/MS | Мас-спектрометричний детектор з трійним квадрупольним аналізатором. Штатні моди іонізації – електронний удар 920,70,150 eV), позитивна і негативна хімічна іонізація. Діапазон мас 50-200 а.о.м. Швидкість сканування 800-2700 а.о.м./сек | Точки калібрування: 0,5 нг/мл – хлорамфенікол; 0,5 н/г – метронідазол |
| 13 | Робоча станція концентрування проб Turbo VAP | Turbo VAP | Створення термостатованого середовища | Точки калібрування: 30, 60 оС |
| 14 | Сито лабораторне | СЛП-200 | Забезпечувані параметри: Розмір отворів, мм: 1; Похибка: ±0,07 vv | Точки калібрування: 1 мм |
| 15 | Спектрофотометр | Shimadzu UV-2600 (IVDD) | Забезпечувані параметри: Ділянка спектру вимірювання оптичного поглиблення 190-900 нм; Точність довжии хвилі ±0,5 нм; Повторюваність показів ±0,2 нм; Рівень шуму: ≤0,0002 Р-Р(Abs); Рівень шуму ≤0,00003 RMS(Abs); Стабільність базової лінії: ≤ 0,001 Abs/h. Вимірювана величина : Оптичне поглинання 0,00 — 4,0 Abs Похибка: ±0,012 | Точки калібрування: За довжиною хвилі: 430,80; 585,00; 740,00 нм. За оптичною густиною: А1(250 нм)=0,038; А2(250 нм)=0,3870; А3(250 нм)=0,5841; А4(250 нм)=1,1517; А5(250 нм)=1,3450; А6(250 нм)=1,9195; А1(350 нм)=0,0330; А2(350 нм)=0,1375; А3(350 нм)=0,3640. |
| 16 | Термометр | ТС-7-М1 | Діапазон вимірювання: -30 — 0 — +30 оС | Точки калібрування: -18, 4, 20 оС |
| 17 | Термометр | ТС-7-М1 | Діапазон вимірювання: -50 — 0 — +30 оС | Точки калібрування: -18, 4, 20 оС |
| 18 | Термометр ртутний скляний | ТТЖ-М | Діапазон вимірювання: 0 — +100 оС | Точки калібрування: 0, 50, 100 оС |