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Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі
1. Технічні та якісні характеристики
Предмет закупівлі: реагенти та набори для проведення експрес-тестів та створення контрольованих атмосферних умов для інкубації мікроорганізмів (ДК 021:2015: 33696500-0 — лабораторні реактиви). Закупівля здійснюється з метою забезпечення безперервності проведення лабораторних досліджень відповідно до напрямів діяльності Замовника.
Технічну специфікацію сформовано з урахуванням виробничої потреби Замовника та необхідності отримання достовірних і відтворюваних результатів мікробіологічних досліджень. Специфікація містить 4 позиції, які відповідають двом функціональним напрямам.
Експрес-тести для ідентифікації та диференціації мікроорганізмів:
· ONPG-тест (поз. 1) для визначення активності бактеріальної β-галактозидази. Кожен диск містить орто-нітрофеніл-β-D-галактопіранозид (ONPG) як специфічний субстрат ферменту. Набір поставляється у вигляді 5 картриджів по 50 дисків у термоізольованому контейнері з підсушувачем, що забезпечує збереження властивостей дисків під час транспортування та зберігання;
· оксидазний тест у вигляді смужок (поз. 2) для диференціації та ідентифікації мікроорганізмів, зокрема грам-негативних бактерій, на основі наявності ферменту цитохромоксидази. Реактивна зона смужки просякнута N,N,N′,N′-дигідрохлоридом тетраметил-п-фенілендіаміну. Тест повинен відповідати вимогам стандартів EN ISO 16266 та ISO 9308-1 щодо виявлення Pseudomonas aeruginosa та підтвердження наявності Escherichia coli і коліформних бактерій.
Реагенти для створення контрольованих атмосферних умов інкубації:
· генератори мікроаерофільної атмосфери (поз. 3) для інкубації мікроаерофільних мікроорганізмів. Для об'єму 2,5 л концентрація кисню через 1 годину після початку генерації має становити від 6,2 до 13,2%, а концентрація вуглекислого газу через 24 години — від 2,5 до 9,5%;
· генератори анаеробної атмосфери (поз. 4) для інкубації анаеробних мікроорганізмів. Для об'єму 2,5 л концентрація кисню через 2,5 години після початку генерації має бути менше 0,1%, а концентрація вуглекислого газу через 24 години — більше 15%.
Кількісні параметри генерованої атмосфери встановлено для того, щоб умови культивування були стабільними й відтворюваними, а результати досліджень — достовірними. Генератори розраховані на об'єм 2,5 л і індивідуально упаковані, що забезпечує дозоване використання та збереження їх властивостей до моменту застосування.
Загальні обсяги закупівлі: ONPG-тест — 1 упаковка (250 дисків); оксидазний тест — 12 упаковок по 50 смужок (600 смужок); генератори мікроаерофільної атмосфери — 10 наборів по 10 генераторів (100 генераторів); генератори анаеробної атмосфери — 10 наборів по 10 генераторів (100 генераторів).

Місце поставки: ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок (м. Львів, вул. Донецька, 11). Періодичність поставки погоджується із Замовником.
2. Очікувана вартість
Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до Методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275, шляхом аналізу ринку на підставі комерційних пропозицій від потенційних постачальників:
· ТОВ «Укрбіо» — 78 072,61 грн з ПДВ;
· ТОВ «Діалог Діагностікс» — 100 492,50 грн з ПДВ;
· ПП «Біола» — 91 420,00 грн з ПДВ.
Середнє арифметичне цінових пропозицій становить 89 995,04 грн з ПДВ ((78 072,61 + 100 492,50 + 91 420,00) / 3). З метою спрощення планування та проведення закупівлі очікувану вартість визначено із заокругленням до найближчої тисячі гривень.
Таким чином, очікувана вартість предмета закупівлі становить 90 000,00 грн з ПДВ, що відповідає поточному рівню ринкових цін і забезпечує принципи економності та ефективності використання бюджетних коштів. Комерційні пропозиції зберігаються в документах закупівлі.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 
Найменування предмета закупівлі: Реагенти та набори для проведення експрес-тестів та створення контрольованих атмосферних умов для інкубації мікроорганізмів (Код ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 33696500-0 – Лабораторні реактиви)

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, встановленим в Технічному завданні.
1.1. Якість товару підтверджується сертифікатом аналізу/якості від виробника. У разі надання сертифікатів іноземною мовою, вони повинні супроводжуватися  перекладом українською мовою.
1.3. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товарів у кількості, якості та зі строками придатності, яких вимагають ці вимоги, в складі тендерної пропозиції надається гарантійний лист від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб’ютора уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі, у необхідній кількості та якості. Гарантійний лист повинен включати номер ідентифікатор закупівлі, назва замовника, назва учасника, назву товару та кількості.
1.4. Пакування товару: повинно поставлятись виключно у пакуванні виробника. Пакування та маркування товару повинно відповідати його характеру (учасник повинен надати письмове підтвердження у довільній формі).
1.5. Терміни придатності товару: на момент поставки повинен бути не менше 50% від загального (учасник повинен надати письмове підтвердження у довільній формі).

	№ п/п
	Найменування 
	Характеристика
	Одиниця виміру
	К-ть

	1
	ONPG-тест для визначення активності β-галактозидази бактерій 
(Тест ONPG Liofilchem або еквівалент)
	Експрес-тест для визначення активності бактеріальної β-галактозидази. Кожний диск містить орто-нітрофенил-β-D-галактопіранозид (ONPG) як специфічний субстрат для ферменту. *Упаковка повинна містити 5 картриджів по 50 дисків у термоізольованому контейнері, а також підсушувач.
	пак*
	1

	2
	Оксидазний тест (Liofilchem або еквівалент)
	Оксидазний тест у вигляді смужок призначений для диференціації та ідентифікації мікроорганізмів, зокрема грам-негативних бактерій, на основі наявності ферменту цитохромоксидази. Тест повинен відповідати вимогам стандартів EN ISO 16266 та ISO 9308-1 щодо виявлення Pseudomonas aeruginosa та підтвердження наявності Escherichia coli і коліформних бактерій. Смужки виготовлені зі спеціального паперу з нанесеною зоною, просякнутою реактивом N,N,N′,N′-дигідрохлоридом тетраметил-п-фенилендіаміну. 
*Фасування: 1 пак /50 смужок
	пак*
	12

	3
	Реагент для створення мікроаерофільної атмосфери для інкубації мікроаеробних мікроорганізмів
	*Набір повинен містити 10 індивідуально упакованих генераторів, призначених для формування робочої атмосфери. Концентрація кисню через 1 годину після початку генерації (для об’єму 2,5 л) становить від 6,2 до 13,2 %. Концентрація вуглекислого газу через 24 години (для об’єму 2,5 л) становить від 2,5 до 9,5 %.
	набір*
	10

	4
	Реагент для створення анаеробної атмосфери для інкубації анаеробних мікроорганізмів
	*Набір повинен містити 10 індивідуально упакованих генераторів.
Концентрація кисню після початку генерації атмосфери (для об’єму 2,5 л) становить менше 0,1 % через 2,5 години. Концентрація вуглекислого газу через 24 години (для об’єму 2,5 л) становить більше 15 %.»
	набір*
	10



В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».
Учасник має право подати еквівалент (аналог) товару запропонованого замовником в технічному завданні цієї тендерної документації. У разі подання еквіваленту (аналогу) товару, учасник повинен довести, що такий товар за показниками (характеристиками) є не гіршим (кращим), ніж товар, зазначений в тендерній документації та повинен мати відповідне документальне підтвердження тощо.

*Допускається пропонування товару в іншому стандартному фасуванні виробника із пропорційним коригуванням кількості пакувань, за умови забезпечення не меншої загальної кількості функціональних одиниць товару (тестів, визначень, виробів, комплектів, одиниць продукції, об’єму або маси), ніж встановлено технічною специфікацією.

Місце поставки: ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок (м. Львів, вул. Донецька, 11).

Періодичність поставки: погоджується із замовником


