Обґрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі
1. Технічні та якісні характеристики
Предмет закупівлі: послуги з калібрування високоточного обладнання та засобів вимірювальної техніки Замовника (ДК 021:2015: 50433000-9 — послуги з калібрування). Закупівля здійснюється для забезпечення метрологічної простежуваності та достовірності результатів вимірювань, які використовуються під час лабораторних досліджень Замовника.
Перелік обладнання, що підлягає калібруванню, наведено в таблиці 3.1 технічних вимог. Він містить 28 позицій, що охоплюють 98 одиниць обладнання та засобів вимірювальної техніки:
· аналізатори (імуноферментний, ртуті, біохімічний, гематологічний, якості молока) — 5 одиниць;
· системи рідинної хроматографії (3 системи) та газовий хроматограф — 4 одиниці;
· фотометр фотоелектричний концентраційний — 1 одиниця;
· засоби вимірювання маси: електронні ваги (14 одиниць) та гирі (9 одиниць);
· засоби дозування рідини: піпеткові та поршньові дозатори й мікропіпетки (24 одиниці);
· засоби вимірювання температури й вологості: гігрометри психрометричні (9 одиниць) та термометри (14 одиниць);
· термостатичне й нагрівальне обладнання: водяна та ультразвукова бані (2 одиниці), термостати та термостат-інкубатор (6 одиниць), сушильні шафи (4 одиниці);
· електрохімічні засоби вимірювання: кондуктометр (1 одиниця), pH-метри (4 одиниці) та прилад «Капель-105М» (1 одиниця).
Для кожної позиції зазначено метрологічні характеристики та точки (діапазони) калібрування. Для окремих груп обладнання (ваги, дозатори, термометри, термостати, pH-метри) вказано калібрування у трьох точках робочого діапазону. Це гарантує, що калібрування проводиться в тих діапазонах і точках, у яких обладнання застосовується під час досліджень.
2. Очікувана вартість
Очікувану вартість визначено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, шляхом аналізу ринку та збору комерційних пропозицій від потенційних надавачів послуг.
З цією метою Замовником направлено запити на надання комерційних пропозицій п'яти суб'єктам господарювання:
· Рівненська філія ДП «Львівстандартметрологія»;
· ДП «Укрметрстандарт»;
· ДП «Київоблстандартметрологія»;
· ТОВ «Метрологіч Сервіс»;
· ДП «Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації».
Станом на дату формування очікуваної вартості отримано дві комерційні пропозиції:
· ТОВ «Метрологіч Сервіс» — 176 080,00 грн без ПДВ, у тому числі з урахуванням вартості виїзду фахівця;
· ДП «Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» — 130 933,00 грн без ПДВ.
Інші суб'єкти господарювання відповіді на запити не надали.
Очікувану вартість визначено на підставі середнього арифметичного значення отриманих пропозицій, яке становить 153 506,50 грн без ПДВ ((176 080,00 + 130 933,00) / 2). З урахуванням ПДВ за ставкою 20% розрахункова вартість становить 184 207,80 грн з ПДВ. З метою встановлення очікуваної вартості суму округлено у меншу сторону до 184 200,00 грн.
Таким чином, очікувана вартість предмета закупівлі становить 184 200,00 грн з ПДВ (у тому числі ПДВ — 30 700,00 грн). Вона сформована на підставі фактичних ринкових пропозицій і відповідає принципам об'єктивності та ефективного використання бюджетних коштів. Комерційні пропозиції зберігаються в документах закупівлі.



ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ


Калібрування високоточного обладнання та засобів вимірювальної техніки 
(ДК 021:2015 код 50433000-9 Послуги з калібрування) 


Учасник процедури закупівлі та/або залучений ним співвиконавець (у разі залучення), який безпосередньо надає послуги з калібрування, повинен мати чинну акредитацію відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019.
Наявність акредитації підтверджується чинним атестатом про акредитацію та додатком до атестата (сферою акредитації), виданими Національним органом України з акредитації, або відповідними чинними документами іноземного органу з акредитації — підписанта Угоди про взаємне визнання ILAC (ILAC MRA).
Сфера акредитації повинна охоплювати усі види калібрувальних робіт, що є предметом закупівлі. 
Підтверджені відповідним атестатом калібрувальні та вимірювальні можливості лабораторії Виконавця та/або залученого ним співвиконавця (у разі залучення) повинні забезпечувати проведення калібрування високоточного обладнання та засобів вимірювальної техніки Замовника у діапазонах та точках калібрування, що вказані у таблиці 3.1.

Якість послуг з калібрування повинна відповідати вимогам:
- Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», 
- ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»,
- ILAC-P10:07/2020 Політика ILAC щодо метрологічної простежуваності результатів вимірювання
- ЗД-08.00.09 Політика НААУ щодо метрологічної простежуваності вимірювання, що проводять органи з оцінки відповідності відповідно до заявленої сфери акредитації, та чинних документів в сфері метрології.
Результати калібрування повинні бути оформлені відповідно до вимог вищезазначених законодавчих, нормативно-правових та нормативних документів.

Місце надання Послуг: територія Замовника (79019, м. Львів, вул. Донецька, 11)  (допускається проведення калібрування окремих засобів вимірювальної техніки в лабораторії Виконавця за погодженням із Замовником).

У складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати Гарантійний лист-згоду з вимогами, що зазначені в цьому Додатку та зобов’язання щодо їх виконання за підписом його керівника.  


Таблиця 3.1.

ПЕРЕЛІК ВИСОКОТОЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ КАЛІБРУВАННЮ

	№ з/п
	Назва ЗВТ/Обладнання
	Метрологічні характеристики
	Кількість 

	АНАЛІЗАТОРИ

	1
	Аналізатор імуноферментний  LABSYSTEM iEMS Reader/Lispenser
	Спектральний діапазон: 400-750 нм
Точки калібрування: вимірювання оптичної густини для 450 нм з світофільтрами 1, 2, 3, 4 для каналів A, B, C, D, E, F, G, H
	1

	2
	Аналізатор ртуті DMA-80
	Робочий діапазон кремнієвого УФ фотодетектора DMA-80: 0-20 нг, 
Межа визначення – 0,005нг Hg 
Газ: кисень, тиск на вході 4 атм. (60 psi),розхід біля 200 мл/хв.
Довжина хвилі – 253,65 нм
Умови праці: температура 5-35°С, відносна вологість не більше 80%.
Точки калібрування:U (1 ч.ч) = 0,00622 мг/л;U (2 ч.ч) = 0,00336 мг/л;U (3 ч.ч)  0,00047мг/л
	1

	3
	Біохімічний аналізатор
Humalyzer 3000
	Спектральний діапазон вимірювання від 330 до 670 нм.
Точки калібрування:
Вимірювання оптичної густини при 340, 405, 545 нм
	1

	4
	Гематологічний аналізатор Mythic-18
	Спектрофотометрія в діапазоні 550 нм. Зміна імпедансу , реєстр імпульсу напруги. 
Точки калібрування:
Вміст лейкоцитів (WBC), 10 9/л;еритроцитів (RBC),1012/л; гемоглобіну (HGB), г/л;
тромбоцидів (PLT), 10 9/л; 
Середній об’єм еритроцитів(MCV), фл;
Середній об’єм тромбоцидів(MPV), фл.
U (WBC, 10 9/л) = 0,697;U (RBC, 10 12/л) = 0,234;U (HGB, г /л) = 7,0;U (MCV, фл) = 35,4;U (PLT, 10 9/л) = 6,93U (MPV, фл) = 1,72.
	1

	5
	Аналізатор якості молока Лактан 1-4
	Діапазон визначень: жир 0-9%, білок 0,5-4 %, СОМО 6-12%, гус. 1000-1040кг/м3
Точки калібрування: визначення часток жиру, білка, СЗМЗ.
масової частки жиру U=0,04 %
масової частки білка U=0,08 %
масової частки СЗМЗ U=0,12 %
густина U=0,15 кг/м3
	1

	БАНІ

	6
	Баня водяна GFL 1041
	Забезпечувані параметри:
Температура робочої рідини у ванні, °С: (+25) - (+100)±3; Струм, А: 10; 
Точки калібрування:30, 50, 90°С
	1

	7
	Ультразвукова баня Bandelin Sonorex RK 103 H
	Забезпечувані параметри:
Макс. потужність ультразвуку високої частоти, Вт/Вт еф.: 560/140; Струм, А: 1,5; об"єм камери, л: 2,5 л; час роботи (регульований), хв.: від 0 до 15 хв; температура нагріву (регульована), °С: від +30 до +80 °С; 
Точки калібрування:30; 60°С
	1

	ВАГИ

	8
	Ваги електронні  
	Діапазон, г : 0,02- 2000
	14

	ГІГРОМЕТРИ

	9
	Гігрометри психрометричний ВИТ-1, ВИТ-2  
	Діапазон температур: 0° С….+40°С;
похибка вимір.: ± 0,2°С діапазон вологості: 20% - 90%
Точки калібрування: 18,22, 26, 32°С
	9

	ГИРІ

	10
	Гирі
	Підтвердження ваги: 1, 100, 200, 500 г
	9

	ДОЗАТОРИ

	11
	Дозатори піпеткові;  10 мкл -10 мл 
	Кожний калібрується в 3 точках
	11

	12
	Дозатори поршньові одноканальні 100-5000 мкл
	Кожний калібрується в 3 точках
	9

	13
	Мікропіпетки Finnipipette 
	Діапазон дозувань: 5 – 100 мкл; 
Кожна  калібрується в 3 точках
	4

	КОНДУКТОМЕТР

	14
	Кондуктометр Waterproof ECTestr11 + MultiRange
	Електропровідність води і водних розчинів: 
Температура: 0,0 до 50,0 °С (розд. здатн. = 0,1 °С; точн. = 0,5 °С)
Точки калібрування:1,0  microS/cm); 5,0  microS/cm); 20,0  microS/cm 
	1

	РН метри

	15
	РН метри 
	Вимірювання величин pX 
Межі вимірювання mV: ± 1999,9 mV;
точність ±  0,1 mV;
Діапазон  t°: -30,0…130 °С,
точність ±  0,1 °С
Калібрування в 3 точках
	4

	ПРИЛАД

	16
	Прилад «Капель-105М»
	Точки калібрування: визначення вмісту натрію нітратів
	1

	СИСТЕМИ ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ РІДИННОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ

	17
	Система високоефективної рідинниої хроматографії Dionex "Ultimate 3000" -UHPLC (№1). Модулі: насос LPG-3400SD; діодно-матричний детектор DAD-3000; детектор флюоресценції FLD-3100; автосемплер ACC-3000
	Забезпечувані параметри:
Тиск у системі, бар: 600; Швидкість потоку елюента, мл/хв: 10±0,001; Довжина оптичного шляху, мм: 10; Макс. темпер. термостату, °C: 80±0,1; Макс. об'єм дозування проби, мкл: 90±0,5; 
Вимірювана величина: Довжина хвилі оптичного поглинання, нм:
 190 - 800±1,5;Оптичне поглинання, mAU:  0 - 5000
Довжина хвилі флуоресценції, нм: 200 - 880±3;
Точки калібрування:
Калібрування за часом утримування піку (min) та площею піку (mAU*min) (можлива сполука – тріамцинолон, 50 мкг/мл); окремо калібрування дозатора автосемплера (1,0 мкл); (5,0 мкл); (50,0 мкл)
	1

	18
	Система високоефективної рідинниої хроматографії Dionex "Ultimate 3000"-UHPLC (№2). Модулі: насос LPG-3400SD; УФ-детектор VWD-3100; детектор флюоресценції FLD-3100; автосемплер ACC-3000
	Забезпечувані параметри:
Тиск у системі, бар: 600; Швидкість потоку елюента, мл/хв: 10±0,001; Довжина оптичного шляху, мм: 10; Макс. темпер. термостату, °C: 110±0,1; Макс. об'єм дозування проби, мкл: 90±0,5; 
Вимірювана величина: Довжина хвилі оптичного поглинання, нм: 
 200 - 400±1; Оптичне поглинання, mAU:  0 - 5000
Довжина хвилі флуоресценції, нм:  200 - 880±3;
Точки калібрування:
Калібрування за часом утримування піку (min) та площею піку (mAU*min) (можлива сполука – тріамцинолон, 50 мкг/мл); окремо калібрування дозатора автосемплера (1,0 мкл); (5,0 мкл); (50,0 мкл)
	1

	19
	Система високоефективної рідинної хроматографії «Waters». Модулі: сепараційний модуль Alliance 2690; діодно-матричний детектор DAD-996
	Забезпечувані параметри:
Тиск у системі, бар: 350; Швидкість потоку елюента, мл/хв: 10±0,01; Довжина оптичного шляху, мм: 10; Макс. темпер. термостату, °C: 80±0,1; Макс. об'єм дозування проби, мкл: 100±0,5; 
Вимірювана величина: довжина хвилі оптичного поглинання, нм: 
 190 - 800±1; Оптичне поглинання, AU:  0 - 3
Точки калібрування:
Калібрування за часом утримування піку (min) та площею піку (mAU*min) (можлива сполука – тріамцинолон, 50 мкг/мл); окремо калібрування дозатора автосемплера (1,0 мкл); (5,0 мкл); (50,0 мкл)
	1

	СПЕКТРОФОТОМЕТРИ, ФОТОМЕТРИ

	20
	Фотометр  фотоелектричний концентраційний 
КФК-3 
	Спектральний діапазон: 315-990 нм;  Діапазон вимірювання коефіцієнта пропускання - 0,1-100% (оптична густина 0-3); Абс. похибка - не більше 0,5%.
Точки калібрування:За довжиною хвилі: 340; 450; 630 нм
	1

	ТЕРМОМЕТРИ

	21
	Термометри ТТ, ТП-25, ТС-7-М1, MSZ-05
	Діапазон вимірювання: 00С – +1000С.
Калібрування в 3 точках
	14

	ТЕРМОСТАТИ

	22
	Термостати сухоповітряні: ТСП-110, ТС-80, ТС-80М, ТС-1, НС-1/8

	Діапазон робочих температур - +25° до +55°С;
Похибка стабілізації температури - ±0,25°С;
Час досягнення робочого режиму при максимальній t°
 - не більше 16 год.
Калібрування в 3 точках  
	5

	23
	Термостат –інкубатор 10В
	Максимальний температурний діапазон 640
Межа допустимої похибки ± 0,5.
Точки калібрування: 0, 30, 60°С
	1

	ХРОМАТОГРАФ

	24
	Газовий хроматограф HP-6890 plus
	Забезпечувані параметри:
Макс. темпер. для полум'яно-іонізац. детектора (ПІД), °С: 450; ПІД: межа виявлення C (вуглецю), пг/сек: 2; ПІД: лінійний динамічний діапазон: 10⁷; Макс. темпер. для детектора електронного захоплювання (ДЕЗ), °С: 450; ДЕЗ: мінімально детектована концентрація (межа виявлення): по Ліндану,  пг/сек: 7; лінійний динамічний діапазон для ДЕЗ: 10⁴; 
Точки калібрування:
Калібрування за часом та площею піків сполукою гексахлорбензол 2,5нг/мл; 50нг/мл; 100нг/мл (детектор - ЕЗД) та сполукою метил олеат 1,13мг/мл (детектор - ПІД); окремо калібрування дозатора: (1,0 мкл); (10,0 мкл);
	1

	ШАФИ СУШИЛЬНІ

	25
	Шафа сушильна СП -150
	Діапазон температури - +30 - +280 0С. Коливання температури - + 0,5 0С   Час розігріву, хв: до 160 0С - 25; Потужність 3100 вт.
Точки калібрування: вимірювання відхилення температури у контрольній точці робочого об’єму камери ВУ при t=50, 100, 250°С. 
	1
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	Шафа сушильна Memmert UF110
	Забезпечувані параметри:
Потужність, Вт: 2800; Струм, А: 12,2; об"єм камери, л: 108 л; підтримувана температура: від +20 до +300 °С; 
Точки калібрування:50, 100, 140°С
	1
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	Шафа сушильна Memmert UF55
	Забезпечувані параметри:
Потужність, Вт: 2000; Струм, А: 8,7; об"єм камери, л: 53 л; підтримувана температура, °С: від +20 до +300 °С; 
Точки калібрування:50, 100, 140°С
	1
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	Шафа сушильна «Меммерт» UN 75 
	Діапазон t +20+3000С
Точність регулювання до 1000С 0,1 К; вище – 0,5 К. 
Точки калібрування:40, 110, 1300С
	1




