Оголошено процедуру відкритих торгів з особливостями з метою закупівлі Лабораторних систем очищення води (Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 42910000-8 Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації).
Ідентифікатор закупівлі:   UA-2026-05-28-005392-a.

Закупівля здійснюється з метою забезпечення належного функціонування Лабораторії аналітичних досліджень залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів та отримання води необхідного ступеня очищення для проведення високоточних лабораторних досліджень, у тому числі для рідинної хромато-мас-спектрометрії.
До предмета закупівлі входять:
· лабораторна система отримання ультрачистої води для рідинної хромато-мас-спектрометрії; 
· лабораторна система очищення води ІІ типу з УФ-стерилізацією.
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі сформовані відповідно до потреб лабораторії Замовника з урахуванням специфіки проведення аналітичних досліджень, вимог до якості лабораторної води, сумісності обладнання з наявними лабораторними методиками та необхідності забезпечення стабільної роботи високоточного аналітичного обладнання.
Передбачені технічні характеристики забезпечують:
· отримання води відповідного ступеня очищення для використання у високочутливих аналітичних методах;
· зниження ризику контамінації проб;
· стабільність та відтворюваність результатів досліджень;
· мікробіологічну безпеку води завдяки наявності УФ-стерилізації;
· безперервну та ефективну роботу лабораторного обладнання.
Очікувана вартість закупівлі визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки України від 18.02.2020 № 275, шляхом аналізу ринкових цін та отриманих комерційних пропозицій від потенційних постачальників відповідного лабораторного обладнання.
Для визначення очікуваної вартості було отримано та проаналізовано комерційні пропозиції від декількох постачальників лабораторного обладнання. За результатами проведеного аналізу сумарна середня ринкова вартість предмета закупівлі становить 489 185,83 грн з ПДВ.
З урахуванням необхідності забезпечення достатнього фінансування закупівлі, можливих коливань ринкових цін та з метою оптимізації планування видатків очікувану вартість закупівлі визначено у розмірі 490 000,00 грн з ПДВ.
Розмір бюджетного призначення визначений відповідно до затвердженого кошторису установи та наявної потреби у придбанні зазначеного лабораторного обладнання.

Поставка товару здійснюватиметься упродовж 2026 року, з кінцевим терміном поставки до 31 грудня 2026 року. 


ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 

Найменування предмета закупівлі: Лабораторні системи очищення води (Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 42910000-8 Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації).

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, встановленим у Технічному завданні.
1.1. На етапі подання тендерної пропозиції Учасник повинен надати наведені нижче документи, що підтверджують якість та відповідність пропонованого Товару:
· Технічний паспорт / інструкція з експлуатації або інша видана виробником експлуатаційно-технічна документація, що підтверджує характеристики Товару та містить зображення або креслення, детальний технічний опис із зазначенням габаритних розмірів, технічних параметрів;
· Свідоцтво / сертифікат про калібрування або повірку. Документ повинен бути виданий організацією, акредитованою національним органом з акредитації України, або організацією, уповноваженою на виконання відповідних робіт в Україні відповідно до законодавства про метрологію;
· Гарантійний лист із зазначеними адресами та контактними телефонами сервісних центрів.
Якщо документ складений іноземною мовою, до нього обов'язково додається переклад українською мовою.
1.3. Товар повинен постачатися виключно в оригінальному заводському пакуванні виробника. Пакування має забезпечувати належне збереження товару під час навантаження, розвантаження, транспортування та тимчасового складського зберігання, а також гарантувати його цілісність, комплектність і захист від пошкоджень до моменту передачі на склад Замовника. Товар повинен мати необхідні маркування від виробника, що дають змогу ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва тощо. (Учасник повинен надати гарантійний лист про відповідність пакування запропонованого Товару даним вимогам).
1.4. Учасник повинен гарантувати надання технічної підтримки упродовж усього терміну експлуатації товару. Технічна підтримка повинна включати: діагностику несправностей; гарантійний та післягарантійний ремонт; постачання запасних частин тощо.  Обов’язкова наявності на території України власного або авторизованого сервісного центру.  (Учасник повинен надати гарантійний лист про наявність в нього можливості забезпечення кваліфікованої технічної підтримки товару та виконання гарантійних зобов’язань відповідно до статусу офіційного дистриб’ютора виробника на території України).
1.5. Гарантійний термін експлуатації Товару повинен становити не менше 24 місяців з дати поставки. Датою поставки вважається дата підписання сторонами видаткової накладної.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

	Вимоги замовника щодо необхідних технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонуються Учасником процедури в його тендерній пропозиції із зазначенням фактичних характеристик товару*

	Система отримання ультрачистої води для рідинної хромато-мас-спектрометрії           1 штука

	1. Джерело вхідної води: Водопровідна вода (відповідає стандартам питної);
2. Клас отриманої води: Ультрачиста Ultrapure (Тип І) та чиста Pure (Тип ІІ);
3. Швидкість відбору води (Тип I): 1-2 л/хв;
4. Продуктивність системи (Тип II):10 л/год;
5. Методи очищення: Модуль попереднього очищення (Pre-filter), Зворотний осмос (RO), Модуль деіонізації (Polishing module)
6. УФ-лампа:  Фотоокислення при 185/254 нм (для видалення органіки та стерилізації);
7. Ультрафільтр (UF): Спеціальний модуль для видалення ендотоксинів та нуклеаз (критично для версії Bio) Фінішний мікрофільтр (0,22 мкм);
8. Експлуатаційні параметри: Рідкокристалічний дисплей (LCD), повинен відображати стан системи, опір та температуру води;
9. Габарити (Ш х Г х В): не більше 400 x 350 x 550 мм;
10. Вага (без урахування бака): не більше 26 кг;
11. Електроживлення: 230 В, 50/60 Гц;
12. Бак для води: Зовнішній накопичувальний бак на 30 літрів, оснащений краном, основою та датчиком рівня; 
13. Швидкість відбору води: до 2 л/хв

Технічні характеристики води Типу I (Ultrapure): Питомий опір при 25 °C	18,2 МОм·см; Питома електропровідність 0,055 мкСм/см;  Загальний органічний вуглець (TOC) < 2 ppb; Ендотоксини (пірогени) < 0,001 EU/мл; РНКази < 0,01 нг/мл; ДНКази < 4 пг/мкл; Бактерії < 0,01 КУО/мл; Частинки > 0,22 мкм < 1 / мл. 

	

	Лабораторна система очищення води ІІ типу з УФ-стерилізацією
1 штука

	1. Джерело вхідної води: Водопровідна вода; 
2. Продуктивність системи: 5 л/год; 
3. Швидкість подачі водопровідної води:1-2 л/хв;
4. Провідність: < 0,055 мкСм/см;
5. Методи очищення: Фільтр механічної очистки на 5 мкм, зворотній осмос, демінералізація на змішаному іонообмінному шарі ТОС, капсула мікрофільтрації 0,45-0,2 мкм;
6. Габарити (Ш х Г х В): не більше 230 x 510 x 610 мм
7. Вага (без урахування бака): не більше 26 кг 
8. Електроживлення: 230 В, 50 Гц;
9. Бак-резервуар: Об’єм від 10 л
10. УФ-лампа: 254 нм 

Технічні характеристики отриманої води:
Na+ ,SO4 2-, Cl-, Br-, N02-, NO3-, P043-  < 0,5 ppb; Fe, Zn, Cu, Cr, Mn  < 0,1 ppb; Загальний органічний вуглець (TOC) < 5 ppb; Бактерії < 1 КУО/мл;  Частинки > 0,2 мкм  < 1/мл; Ендотоксини (пірогени) < 0,01 EU/мл; РНКази < 0,01 нг/мл; ДНКази < 4 пг/мкл.
	



Інструкція із заповнення технічної специфікації:

* Учасник повинен вказати конкретні (фактичні) технічні та якісні характеристики (показники) запропонованого товару, що в повному обсязі підтверджують відповідність товару вимогам замовника.
В місцях де технічна специфікація містить посилання на торгову марку, виробника, стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».
Учасник має право подати еквівалент (аналог) товару запропонованого замовником в технічному завданні цієї тендерної документації. У разі подання еквіваленту (аналогу) товару, учасник повиннен довести, що такий товар за показниками (характеристиками) є не гіршим (кращим), ніж товар, зазначений в тендерній документації та повинен мати відповідне документальне підтвердження тощо.

Місце поставки: ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок (м. Львів, вул. Донецька, 11).
Умови поставки Товару (ІНКОТЕРМС-2020):  DDP- склад призначення для резидентів, DAP- склад призначення для нерезидентів. Транспортні витрати по доставці товару в місце призначення (при умовах поставки DDP/DAP) включені в ціну товару.
Періодичність поставки: погоджується із замовником


