[bookmark: _Hlk230254846]Оголошено процедуру відкритих торгів з особливостями з метою закупівлі Генератора азоту лабораторного для забезпечення роботи системи рідинної хроматографії з тандемною мас-спектрометрією (РХ-МС/МС).
Ідентифікатор закупівлі:  UA-2026-06-02-006423-a.
Закупівля  здійснюється для забезпечення безперебійної роботи Лабораторії аналітичних досліджень залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів.
Генератор азоту призначений для забезпечення роботи системи рідинної хроматографії з тандемною мас-спектрометрією (РХ-МС/МС), яка використовується для проведення високоточних досліджень щодо визначення залишків ветеринарних препаратів, пестицидів, мікотоксинів та інших забруднювачів у продуктах тваринного походження, кормах, кормовій сировині та інших об’єктах контролю.
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі сформовані з урахуванням вимог наявного аналітичного обладнання, необхідності забезпечення стабільної подачі азоту відповідної чистоти та тиску, а також потреб лабораторії щодо отримання достовірних і відтворюваних результатів досліджень.
Основні технічні вимоги до обладнання передбачають:
· продуктивність генератора азоту не менше 35 л/хв;
· чистоту азоту не менше 95 % з можливістю досягнення до 99,5 %;
· максимальний тиск газу не менше 8 бар;
· відсутність завислих рідин та фталатів у газовому потоці;
· вміст неметанових вуглеводнів не більше 1 ppm;
· можливість безперервної роботи в лабораторних умовах;
· відповідність вимогам безпечної та надійної експлуатації лабораторного обладнання.
Встановлені характеристики забезпечують сумісність генератора азоту з наявною системою РХ-МС/МС та відповідають потребам лабораторії щодо виконання досліджень на сучасному аналітичному рівні.
Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, методом порівняння ринкових цін на підставі отриманих комерційних пропозицій від потенційних постачальників.
З урахуванням проведеного аналізу ринку та необхідності забезпечення конкурентних умов закупівлі очікувану вартість предмета закупівлі визначено у розмірі 1 360 000,00 грн з ПДВ.
Поставка товару здійснюватиметься упродовж 2026 року, з кінцевим терміном поставки до 31 грудня 2026 року.


ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 

Найменування предмета закупівлі: Генератор азоту лабораторний для забезпечення роботи системи рідинної хроматографії з тандемною мас-спектрометрією (РХ-МС/МС) (Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 38430000-8 Детектори та аналізатори).

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, встановленим у Технічному завданні.
1.1. На етапі подання тендерної пропозиції Учасник повинен надати наведені нижче документи, що підтверджують якість та відповідність пропонованого Товару:
· Технічний паспорт / інструкція з експлуатації або інша видана виробником експлуатаційно-технічна документація, що підтверджує характеристики Товару та містить зображення або креслення, детальний технічний опис із зазначенням габаритних розмірів, технічних параметрів;
· Свідоцтво / сертифікат про калібрування або повірку. Документ повинен бути виданий організацією, акредитованою національним органом з акредитації України, або організацією, уповноваженою на виконання відповідних робіт в Україні відповідно до законодавства про метрологію;
· Гарантійний лист із зазначеними адресами та контактними телефонами сервісних центрів.
Якщо документ складений іноземною мовою, до нього обов'язково додається переклад українською мовою.
1.3. Товар повинен постачатися виключно в оригінальному заводському пакуванні виробника. Пакування має забезпечувати належне збереження товару під час навантаження, розвантаження, транспортування та тимчасового складського зберігання, а також гарантувати його цілісність, комплектність і захист від пошкоджень до моменту передачі на склад Замовника. Товар повинен мати необхідні маркування від виробника, що дають змогу ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва тощо. (Учасник повинен надати гарантійний лист про відповідність пакування запропонованого Товару даним вимогам).
1.4. Учасник повинен гарантувати надання технічної підтримки упродовж усього терміну експлуатації товару. Технічна підтримка повинна включати: діагностику несправностей; гарантійний та післягарантійний ремонт; постачання запасних частин тощо.  Обов’язкова наявності на території України власного або авторизованого сервісного центру.  (Учасник повинен надати гарантійний лист про наявність в нього можливості забезпечення кваліфікованої технічної підтримки товару та виконання гарантійних зобов’язань відповідно до статусу офіційного дистриб’ютора виробника на території України).
1.5. Гарантійний термін експлуатації Товару повинен становити не менше 24 місяців з дати поставки. Датою поставки вважається дата підписання сторонами видаткової накладної.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

	Вимоги замовника щодо необхідних технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонуються Учасником процедури в його тендерній пропозиції із зазначенням фактичних характеристик товару*

	Генератор азоту лабораторний для забезпечення роботи системи рідинної хроматографії з тандемною мас-спектрометрією (РХ-МС/МС) 
1 штука

	1. Максимальна швидкість потоку газу: не менше 35 л/хв;
2. Чистота газу: не менше 95 %, з можливістю досягнення не менше 99,5 % залежно від витрати газу;
3. Максимальний тиск газу: не менше 8 бар (116 psi)
4. Відносна вологість навколишнього середовища під час експлуатації: до 80 %
5. Розмір твердих частинок: не більше 0,01 мкм
6. Фталати: Без фталатів та БГТ
7. Завислі рідини:  Відсутні
8. Вміст неметанових вуглеводнів: < 1 ppm
9. Робоча температура навколишнього середовища: 5-35 ˚С
10. Рівень шуму:  не більше 56 дБ
11. Габаритні розміри (ШхГхВ): не більше 570 х 710 х 650 мм
12. Вага: не більше 95 кг
13. Електроживлення: 230 В, 50/60 Гц, 8 А

	



Інструкція із заповнення технічної специфікації:

* Учасник повинен вказати конкретні (фактичні) технічні та якісні характеристики (показники) запропонованого товару, що в повному обсязі підтверджують відповідність товару вимогам замовника.
В місцях де технічна специфікація містить посилання на торгову марку, виробника, стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».
Учасник має право подати еквівалент (аналог) товару запропонованого замовником в технічному завданні цієї тендерної документації. У разі подання еквіваленту (аналогу) товару, учасник повиннен довести, що такий товар за показниками (характеристиками) є не гіршим (кращим), ніж товар, зазначений в тендерній документації та повинен мати відповідне документальне підтвердження тощо.

Місце поставки: ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок (м. Львів, вул. Донецька, 11).
Умови поставки Товару (ІНКОТЕРМС-2020):  DDP- склад призначення для резидентів, DAP- склад призначення для нерезидентів. Транспортні витрати по доставці товару в місце призначення (при умовах поставки DDP/DAP) включені в ціну товару.
Термін поставки: погоджується із замовником

