Оголошено процедуру відкритих торгів з особливостями з метою закупівлі Морозильна камера лабораторна для наднизьких температур (Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 42513100-6 Морозильне обладнання).
Ідентифікатор закупівлі:   UA-2026-06-10-013693-a.

Кількісні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб Лабораторії мікробіологічних досліджень ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок з урахуванням специфіки зберігання біологічних зразків, культур мікроорганізмів, реагентів та інших матеріалів, що потребують стабільного низькотемпературного режиму.
Основні технічні вимоги сформовано з урахуванням необхідності забезпечення:
· стабільного температурного режиму в діапазоні до −86 °C;
· рівномірного розподілу температури у внутрішній камері;
· надійного зберігання чутливих біологічних матеріалів;
· безперервного контролю та сигналізації аварійних станів;
· можливості фіксації параметрів роботи обладнання для забезпечення контролю умов зберігання.
Вимоги до конструктивних характеристик (матеріали внутрішніх та зовнішніх поверхонь, тип ізоляції, наявність тестового отвору, система охолодження та контролю) визначені з метою забезпечення довготривалої експлуатаційної надійності, енергоефективності та відповідності умовам лабораторного використання.
Передбачена наявність функцій реєстрації та збереження температурних даних обумовлена необхідністю забезпечення простежуваності умов зберігання зразків та можливості їх подальшого аналізу.
Гарантійні умови та вимоги до сервісного обслуговування визначені з урахуванням необхідності безперервної роботи лабораторного обладнання та мінімізації ризиків втрати біологічних матеріалів.
Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до принципів об’єктивності та економічної доцільності на підставі аналізу ринкових пропозицій постачальників аналогічного обладнання, комерційних пропозицій, а також відкритих джерел інформації про середньоринкові ціни на лабораторні морозильні камери наднизьких температур.
При визначенні очікуваної вартості враховано:
· технічні характеристики обладнання;
· рівень енергоефективності та конструктивні особливості;
· умови гарантійного та сервісного обслуговування;
· витрати на транспортування, введення в експлуатацію та супровід.
Очікувана вартість сформована як усереднений показник вартості обладнання з аналогічними технічними та експлуатаційними характеристиками на ринку України.
Поставка товару здійснюватиметься упродовж 2026 року, з кінцевим терміном поставки до 31 грудня 2026 року. 
Очікувана вартість предмета закупівлі:
Морозильна камера лабораторна для наднизьких температур (код ДК 021:2015 — 42513100-6 «Морозильне обладнання») визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами) (далі — Методика).
Відповідно до положень Методики, очікувана вартість предмета закупівлі визначається як розрахункова вартість товарів/послуг на момент планування закупівлі з урахуванням ринкових умов та може формуватися, зокрема, методом порівняння ринкових цін (аналізу комерційних пропозицій та відкритих джерел інформації) .
З метою визначення очікуваної вартості було проведено моніторинг ринку та отримано комерційні пропозиції від потенційних постачальників:
· ФОП Василенко В. В. - 329 500 грн 
· ТОВ «Ледум» - 356 400 грн 
· ТОВ «Медлаб ЛТД» - 250 307 грн 
· ТОВ «Медлаб ЛТД» (альтернативна конфігурація) - 307 000 грн 
Додатково проаналізовано інформацію з відкритих джерел, згідно з якою орієнтовна середньоринкова вартість аналогічного обладнання становить близько 204 000 грн. Зазначений показник використано виключно як довідковий, оскільки він відображає широкий діапазон обладнання з відмінними технічними характеристиками та не є достатньо релевантним для конкретних технічних вимог закупівлі.
На підставі отриманих цінових пропозицій здійснено розрахунок очікуваної вартості шляхом визначення середнього арифметичного значення:
(329 500 + 356 400 + 250 307 + 307 000 + 204 000) / 5 = 289 441 грн
Отримане значення округлюється до:
290 000 грн
Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на рівні:
290 000 грн (з ПДВ / без ПДВ — залежно від умов закупівлі)
Розрахунок виконано відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки № 275 від 18.02.2020 (зі змінами) із застосуванням методу порівняння ринкових цін на підставі отриманих комерційних пропозицій.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 

Найменування предмета закупівлі: Морозильна камера лабораторна для наднизьких температур (Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 42513100-6 Морозильне обладнання). 

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, встановленим у Технічному завданні.
1.1. На етапі подання тендерної пропозиції Учасник повинен надати наведені нижче документи, що підтверджують якість та відповідність пропонованого Товару:
· Технічний паспорт / інструкція з експлуатації або інша видана виробником експлуатаційно-технічна документація, що підтверджує характеристики Товару та містить зображення або креслення, детальний технічний опис із зазначенням габаритних розмірів, технічних параметрів;
· Гарантійний лист із зазначеними адресами та контактними телефонами сервісних центрів.
· Товар, запропонований учасником, повинен бути дозволений до введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до вимог чинного законодавства України. На підтвердження відповідності учасник у складі тендерної пропозиції надає копії документів, що підтверджують таке право (зокрема декларацію про відповідність або інші документи, передбачені законодавством, якщо такі вимоги поширюються на предмет закупівлі).  У разі якщо законодавством не передбачено наявність документів, зазначених у цій вимозі, учасник надає лист-пояснення у довільній формі.
Якщо документ складений іноземною мовою, до нього обов'язково додається переклад українською мовою.
1.2. Товар повинен постачатися виключно в оригінальному заводському пакуванні виробника. Пакування має забезпечувати належне збереження товару під час навантаження, розвантаження, транспортування та тимчасового складського зберігання, а також гарантувати його цілісність, комплектність і захист від пошкоджень до моменту передачі на склад Замовника. Товар повинен мати необхідні маркування від виробника, що дають змогу ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва тощо. (Учасник повинен надати гарантійний лист про відповідність пакування запропонованого Товару даним вимогам).
1.3. Учасник повинен гарантувати надання технічної підтримки упродовж усього терміну експлуатації товару. Технічна підтримка повинна включати: діагностику несправностей; гарантійний та післягарантійний ремонт; постачання запасних частин тощо.  Обов’язкова наявність на території України власного або авторизованого сервісного центру.  (Учасник повинен надати гарантійний лист про наявність в нього можливості забезпечення кваліфікованої технічної підтримки товару та виконання гарантійних зобов’язань на території України).
1.4. Гарантійний термін експлуатації Товару повинен становити не менше 24 місяців з дати поставки. Датою поставки вважається дата підписання сторонами видаткової накладної.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

	Вимоги замовника щодо необхідних технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонуються Учасником процедури в його тендерній пропозиції із зазначенням фактичних характеристик товару*

	Морозильна камера лабораторна для наднизьких температур 
1 штука

	1. Діапазон регулювання температури, °С: -40 ~ -86 
2. Корпус/Внутрішня стінка: Сталева пластина, покрита чистою поліефірною фарбою. 
3. Зовнішні двері: Сталева пластина, покрита чистою поліефірною фарбою 
4. Внутрішні двері: Нержавіюча сталь 
5. Полиці: Нержавіюча сталь 
6. Тестовий отвір: 1 
7. Ізоляція: Вакуумні ізоляційні панелі. Наповнення з жорсткого пінополіуретану 
8. Компресори: Герметичні 
9. Холодоагент: HC ( без CFC) 
10. Контроль температури: Мікропроцесорне керування 
11. Сигнали тривоги: Висока/низька температура, помилка датчика, збій живлення, відкриті двері 
12. Наявність функції автоматичного запису та збереження температурних даних із можливістю їх експорту через USB-інтерфейс
13 .Ефективний обсяг, л: не менше 51 
14. Потужність: не більше 600 Вт
15. Живлення (В/Гц): 220~240/50
	



Інструкція із заповнення технічної специфікації:

* Учасник повинен вказати конкретні (фактичні) технічні та якісні характеристики (показники) запропонованого товару, що в повному обсязі підтверджують відповідність товару вимогам замовника.
В місцях де технічна специфікація містить посилання на торгову марку, виробника, стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».
Учасник має право подати еквівалент (аналог) товару запропонованого замовником в технічному завданні цієї тендерної документації. У разі подання еквіваленту (аналогу) товару, учасник повиннен довести, що такий товар за показниками (характеристиками) є не гіршим (кращим), ніж товар, зазначений в тендерній документації та повинен мати відповідне документальне підтвердження тощо.

Місце поставки: ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок (м. Львів, вул. Донецька, 11).
Умови поставки Товару (ІНКОТЕРМС-2020):  DDP- склад призначення для резидентів, DAP- склад призначення для нерезидентів. Транспортні витрати по доставці товару в місце призначення (при умовах поставки DDP/DAP) включені в ціну товару.
Періодичність поставки: одноразова


