Оголошено процедуру відкритих торгів з особливостями з метою закупівлі Мікроскоп бінокулярний у комплекті з цифровою камерою (Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 38510000-3 Мікроскопи).
Ідентифікатор закупівлі:   UA-2026-06-18-004757-a 

Закупівля для потреб науково-дослідного відділу контролю кормів, кормових добавок та продуктів рослинного і тваринного походження.
Технічні та якісні характеристики
Мінімальні вимоги до предмета закупівлі:
· бінокулярний тубус з кутом нахилу не менше 45°; 
· регульована міжзінична відстань 52–75 мм; 
· модульна цифрова камера, що встановлюється в оптичний тракт мікроскопа, роздільна здатність не менше 5 Мп; 
· оптична система з корекцією на нескінченність; 
· конденсор Аббе; 
· револьвер на не менше 4 об’єктиви; 
· планахроматичні або еквівалентні об’єктиви 4×, 10×, 40×, 100× (oil); 
· числова апертура: не менше 0,1 / 0,25 / 0,65 / 1,25 відповідно до збільшень; 
· окуляри до 10×, поле зору не менше 20 мм; 
· LED-освітлення; 
· методи дослідження: світле поле, фазовий контраст, проста поляризація; 
· комплект фазового контрасту для об’єктивів 10×, 40×, 100×. 
Обґрунтування очікуваної вартості
Очікувана вартість предмета закупівлі становить 450 000 грн.
Вартість визначена на підставі аналізу відкритих комерційних пропозицій та ринкових цін на лабораторні мікроскопічні системи аналогічної функціональності провідних виробників (ZEISS, Nikon, Evident (Olympus), Leica Microsystems, Motic). Ринковий діапазон вартості обладнання відповідного класу з урахуванням фазово-контрастної системи та цифрової камери становить орієнтовно 350 000 – 500 000 грн.

Поставка товару здійснюватиметься упродовж 2026 року, з кінцевим терміном поставки до 31 грудня 2026 року. 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 

Найменування предмета закупівлі: Мікроскоп бінокулярний у комплекті з цифровою камерою (Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 38510000-3 Мікроскопи). 

1. Запропонований Учасником товар повинен відповідати усім технічним, якісним, функціональним характеристикам, параметрам та вимогам щодо комплектації, визначеним у Технічній специфікації. У разі встановлення Замовником граничних значень показників («не менше», «не більше», «від ... до ...», «не нижче», «не вище» тощо), характеристики запропонованого товару повинні відповідати таким вимогам.
Для підтвердження відповідності запропонованого товару вимогам Технічної специфікації Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції заповнену таблицю відповідності. У таблиці щодо кожного параметра, наведеного у Технічній специфікації, повинно бути зазначено конкретне значення характеристики запропонованого товару та посилання на сторінку технічної документації виробника, що підтверджує відповідність такої характеристики встановленим вимогам.
На підтвердження інформації, наведеної у таблиці відповідності, Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції один або декілька з таких документів:
· інструкцію з експлуатації та її переклад українською мовою; 
· брошуру, каталог, технічний опис чи інший документ виробника, розміщений на офіційному сайті виробника та його переклад українською мовою. Допускається надання витягів з таких документів за умови надання перекладу українською мовою та посилання на оригінальний документ;
· інформацію з офіційного сайту виробника (або витяги з нього) з перекладом українською мовою та посиланням на відповідну сторінку офіційного сайту виробника.
Технічна документація, на яку Учасник посилається у таблиці відповідності, повинна бути надана у складі тендерної пропозиції.
Посилання на технічну документацію повинні бути конкретними та давати можливість однозначно встановити відповідність кожній заявленій характеристиці. Посилання виключно на титульну сторінку документа або головну сторінку вебсайту виробника без зазначення місця розміщення відповідної інформації не вважаються належним підтвердженням.
У разі якщо будь-яка характеристика, передбачена Технічною специфікацією, не підтверджена документально у спосіб, визначений цією документацією, або надані посилання не містять інформації, яка підтверджує відповідність заявленій характеристиці, така характеристика вважається непідтвердженою. Непідтвердження хоча б однієї з обов'язкових характеристик, передбачених Технічною специфікацією, є підставою для відхилення тендерної пропозиції як такої, що не відповідає вимогам тендерної документації. (Виключення становлять п. 11 та п.12 на підтвердження яких Учасник повинен надати гарантійний лист довільної форми).

2. Товар повинен постачатися виключно в оригінальному заводському пакуванні виробника. Пакування має забезпечувати належне збереження товару під час навантаження, розвантаження, транспортування та тимчасового складського зберігання, а також гарантувати його цілісність, комплектність і захист від пошкоджень до моменту передачі на склад Замовника. Товар повинен мати необхідні маркування від виробника, що дають змогу ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва тощо. (Учасник повинен надати гарантійний лист про відповідність пакування запропонованого Товару даним вимогам).

3. Учасник повинен гарантувати надання технічної підтримки упродовж усього терміну експлуатації товару. Технічна підтримка повинна включати: діагностику несправностей; гарантійний та післягарантійний ремонт; постачання запасних частин тощо.  (Учасник повинен надати гарантійний лист про наявність в нього можливості забезпечення кваліфікованої технічної підтримки товару та виконання гарантійних зобов’язань на території України).

4. Гарантійний термін експлуатації Товару повинен становити не менше 12 місяців з дати поставки. Датою поставки вважається дата підписання сторонами видаткової накладної.
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

	Вимоги замовника щодо необхідних технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Інформація про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонуються Учасником процедури в його тендерній пропозиції із зазначенням фактичних характеристик товару*

	Мікроскоп бінокулярний у комплекті з цифровою камерою
1 штука

	1. Тубус і фотофіксація:
	1. Тубус і фотофіксація:

	1) Бінокулярний;
2) Кут нахилу (або кут огляду) не менше 45°; 
3) Регульована між зінична відстань в діапазоні не менше 52-75 мм;
4) Наявність модульної цифрової камери, що монтується між корпусом та бінокулярним тубусом мікроскопа;
5) Роздільна здатність камери не менше 5 Мп;
	

	2. Предметний стіл:
	2. Предметний стіл:

	Діапазон переміщення: не менше 76х26 мм.

	

	3. Фокусування:
	3. Фокусування:

	1) Крок точного (мікрометричного) фокусування за один повний оберт ручки: не більше 0,3 мм.
2) Точність калібрування фокусу (або ціна поділки мікрометричного гвинта / мінімальне значення ходу фокусу): не більше 3 мкм
	

	4. Освітлювальна система:
	4. Освітлювальна система:

	Світлодіодна

	

	5. Методи дослідження:
	5. Методи дослідження:

	1) Світле поле;
2) Фазовий контраст;
3) Проста поляризація.
	

	6. Оптична корекція:
	6. Оптична корекція:

	На нескінченність.

	

	7. Конденсор:
	7. Конденсор:

	Аббе.

	

	8. Револьверний пристрій:
	8. Револьверний пристрій:

	Повинен забезпечувати встановлення не менше 4-х об’єктивів.
	

	9. Об’єктиви:
	9. Об’єктиви:

	1) Тип: Plan / Hi Plan / Plan Achromat / Plan Achro / Plan Fluor або еквівалент.
2) Збільшення: 4х, апертура не менше: 0,1, робоча відстань не менше 15 мм;
3) Збільшення: 10х, апертура не менше: 0,25, робоча відстань не менше: 15 мм; пристосований до роботи у фазовому контрасті;
4) Збільшення: 40х, апертура не менше: 0,65, робоча відстань не менше: 0,3 мм; пристосований до роботи у фазовому контрасті;
5) Збільшення: 100х, апертура не менше: 1,25, робоча відстань не менше: 0,10 мм, для роботи з олійною імерсією та пристосований для роботи у фазовому контрасті.
	

	10. Окуляри:
	10. Окуляри:

	1) Збільшення 10х;
2) Поле зору не менше 20 мм
	

	11. Можливість дооснащення:
	11. Можливість дооснащення:

	Можливість монтажу проміжного модуля (або вставки типу eye-level riser) для підвищення вертикального положення тубуса з метою ергономіки. На підтвердження учасник надає гарантійний лист.
	

	12. Сумісність обладнання:
	12. Сумісність обладнання:

	Усі компоненти, що входять до складу запропонованого комплексу (мікроскоп, цифрова камера, програмне забезпечення та інші комплектуючі), повинні бути технічно сумісними між собою та забезпечувати повноцінне функціонування обладнання відповідно до вимог цієї технічної специфікації. На підтвердження учасник надає гарантійний лист.
	



Інструкція із заповнення технічної специфікації:

* Учасник повинен вказати конкретні (фактичні) технічні та якісні характеристики (показники) запропонованого товару, що в повному обсязі підтверджують відповідність товару вимогам замовника.
В місцях де технічна специфікація містить посилання на торгову марку, виробника, стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».
Учасник має право подати еквівалент (аналог) товару запропонованого замовником в технічному завданні цієї тендерної документації. У разі подання еквіваленту (аналогу) товару, учасник повиннен довести, що такий товар за показниками (характеристиками) є не гіршим (кращим), ніж товар, зазначений в тендерній документації та повинен мати відповідне документальне підтвердження тощо.

Місце поставки: ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок (м. Львів, вул. Донецька, 11).
Умови поставки Товару (ІНКОТЕРМС-2020):  DDP- склад призначення для резидентів, DAP- склад призначення для нерезидентів. Транспортні витрати по доставці товару в місце призначення (при умовах поставки DDP/DAP) включені в ціну товару.
Періодичність поставки: одноразова


