Оголошено процедуру відкритих торгів з особливостями з метою закупівлі Автоклаву лабораторного (Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 33191110-9 Автоклави)
Ідентифікатор закупівлі:   UA-2026-06-16-012760-a
Кількісні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб Лабораторії мікробіологічних досліджень ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок з урахуванням специфіки зберігання біологічних зразків, культур мікроорганізмів, реагентів та інших матеріалів, що потребують стабільного низькотемпературного режиму.
Основні технічні вимоги сформовано з урахуванням необхідності забезпечення:
· Корисного об’єму стерилізаційної камери в 100 л.;
· рівномірного розподілу температури у внутрішній камері;
· робочому діапазоні температур 120-134°С ;
· наявності системи захисту від надлишкового тиску;
· можливості підключення до водопостачання або наявності резервуара з автоматичною подачею води .
Вимоги до конструктивних характеристик (матеріали внутрішніх та зовнішніх поверхонь, тип ізоляції, наявність тестового отвору, система охолодження та контролю) визначені з метою забезпечення довготривалої експлуатаційної надійності, енергоефективності та відповідності умовам лабораторного використання.
Передбачена наявність функцій реєстрації та збереження температурних даних обумовлена необхідністю забезпечення простежуваності умов зберігання зразків та можливості їх подальшого аналізу.
Гарантійні умови та вимоги до сервісного обслуговування визначені з урахуванням необхідності безперервної роботи лабораторного обладнання та мінімізації ризиків втрати біологічних матеріалів.
Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до принципів об’єктивності та економічної доцільності на підставі аналізу ринкових пропозицій постачальників аналогічного обладнання, комерційних пропозицій, а також відкритих джерел інформації про середньоринкові ціни на лабораторні морозильні камери наднизьких температур.
При визначенні очікуваної вартості враховано:
· технічні характеристики обладнання;
· рівень енергоефективності та конструктивні особливості;
· умови гарантійного та сервісного обслуговування;
· витрати на транспортування, введення в експлуатацію та супровід.
Очікувана вартість сформована як усереднений показник вартості обладнання з аналогічними технічними та експлуатаційними характеристиками на ринку України.
Поставка товару здійснюватиметься упродовж 2026 року, з кінцевим терміном поставки до 31 грудня 2026 року. 


ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 
Найменування предмета закупівлі: Автоклав лабораторний (Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 33191110-9 Автоклави). 

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, встановленим у Технічному завданні.
1.1. На етапі подання тендерної пропозиції Учасник повинен надати наведені нижче документи, що підтверджують якість та відповідність пропонованого Товару:
1. Технічний паспорт / інструкція з експлуатації або інша видана виробником експлуатаційно-технічна документація, що підтверджує характеристики Товару та містить зображення або креслення, детальний технічний опис із зазначенням габаритних розмірів, технічних параметрів;
1. Гарантійний лист із зазначеними адресами та контактними телефонами сервісних центрів.
Якщо документ складений іноземною мовою, до нього обов'язково додається переклад українською мовою.
1.2. Товар повинен постачатися виключно в оригінальному заводському пакуванні виробника. Пакування має забезпечувати належне збереження товару під час навантаження, розвантаження, транспортування та тимчасового складського зберігання, а також гарантувати його цілісність, комплектність і захист від пошкоджень до моменту передачі на склад Замовника. Товар повинен мати необхідні маркування від виробника, що дають змогу ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва тощо. (Учасник повинен надати гарантійний лист про відповідність пакування запропонованого Товару даним вимогам).
1.3. Учасник повинен гарантувати надання технічної підтримки упродовж усього терміну експлуатації товару. Технічна підтримка повинна включати: діагностику несправностей; гарантійний та післягарантійний ремонт; постачання запасних частин тощо.  Обов’язкова наявність на території України власного або авторизованого сервісного центру.  (Учасник повинен надати гарантійний лист про наявність в нього можливості забезпечення кваліфікованої технічної підтримки товару та виконання гарантійних зобов’язань на території України).
1.4. Гарантійний термін експлуатації Товару повинен становити не менше 12 місяців з дати поставки. Датою поставки вважається дата підписання сторонами видаткової накладної. 
1.5. Запропоноване обладнання повинно бути новим та таким, що не перебувало раніше в експлуатації (надити гарантійний лист від Учасника у складі тендерної пропозиції). 
1.6. Обладнання, запропоноване Учасником, повинно бути введене в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності у передбаченому законодавством порядку.
1.7. З метою отримання гарантій, що Учасник спроможний своєчасно поставити запропоноване обладнання, та для запобігання отримання фальсифікованого товару Учасник повинен надати  гарантійний лист від виробника (якщо Учасник не є виробником товару) або його офіційного представника в Україні, що підтверджує можливість постачання Учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника (надати оригінал або скановану копію оригіналу гарантійного листа у складі тендерної пропозиції). 
1.8. Проведення доставки, інсталяції та запуску обладнання за рахунок учасника (надати гарантійний лист від учасника). 
1.9. Учасник гарантує, що проведення інструктажу та навчання персоналу роботі на обладнанні здійснюється за рахунок учасника після поставки, інсталяції, пуско-налагоджування обладнання (надати гарантійний лист від учасника).

	№
з/п
	Найменування товару
	Виробник, 
 країна походження
	Одиниця виміру
	Кількість

	1
	Автоклав лабораторний  
	
	Шт.
	1


	Найменування параметру
	Норма
	Відповідність запропонованого обладнання вимогам (Так/Ні) з посиланнями на відповідні сторінки технічного документу виробника

	Стерилізатор  непрохідного типу
	відповідність
	

	Горизонтальне розміщення стерилізаційної камери
	відповідність
	

	Об’єм стерилізаційної камери не менше, л
	100
	

	Розміри камери (діаметр, глибина) не менше, мм
	400, 830
	

	Висота завантаження не менше,  мм
	950±50
	

	Напруга живлення не більше, В
	380
	

	Споживана потужність не більше,  кВт
	12
	

	Продуктивність вбудованого парогенератора пари, кг/год.
	16
	

	Габаритні розміри (ДхШхВ) не більше,  мм
	(1200±50х
650±50х
1400±50)
	

	Середнє напрацювання на відмову не менше,  циклів
	3000
	

	Середній термін служби не менше, років
	10
	

	Система захисту від несанкціонованого відкриття дверцят
	наявність
	

	Система охолодження пари при його скиданні в каналізацію
	наявність
	

	Вакуумна сушка простерилізованих виробів здійснюється за допомогою конденсатора
	наявність
	

	Залишкова вологість текстильних матеріалів не більше, %
	1
	

	Контроль поточного тиску і температури  в парогенераторі і стерилізаційній камері
	наявність
	

	Наявність стандартних режимів стерилізації:
1. не менше 132 °С, 20 хв, тиск близько 0,2 МПа; 
1. не менше 120 °С, 45 хв, тиск близько 0,11 МПа. 
Наявність програмованого режиму стерилізації з можливістю встановлення:
1. температури не менше 105–134 °С; 
1. часу не менше 5–60 хв; 
1. тиску в межах, достатніх для забезпечення зазначених режимів стерилізації. 
Наявність вільно програмованого режиму з розширеним діапазоном налаштувань часу не менше 5–180 хв. 
	наявність
	

	Стерилізаційна камера виготовлена із високолегованої корозійностійкої (нержавіючої) сталі  із товщиною не менше,  мм
	3
	

	Парогенератор та трубопроводи, що працюють під тиском виготовлені із високолегованої корозійностійкої (нержавіючої) сталі
	відповідність
	

	Кришка ТЕНів виготовлена з нержавіючої сталі AISI321 (або еквівалент) товщиною не менше,  мм
	10
	

	Кришка камери, основні вузли, термозахисний кожух на кришці виготовлені з  нержавіючої сталі
	відповідність
	

	Зовнішні панелі виготовлені з  оцинкованої сталі  з полімерним покриттям, що забезпечує їх експлуатацію не менше 10 років без появи видимих дефектів
	відповідність
	

	Кріплення траверси кришки стерилізатора змонтовані на конічних підшипниках
	наявність
	

	Використання в парогенераторі мідних  ТЕНів з латунними штуцерами
	відповідність
	

	Конденсатор виготовлено по типу трубчатого теплообмінника, з гарантованою якістю вакуумування не менше, 10 років
	відповідність
	

	Можливість зміни налаштувань режимів стерилізації оператором
	наявність
	

	Система захисту ТЕНів від роботи в разі відсутності води в парогенераторі
	наявність
	

	Можливе ручне заливання води в парогенератор
без демонтажу захисних панелей стерилізатору,  
заливна горловина повинна бути вмонтована в 
корпус парогенератора
	відповідність
	

	Наявність крану для заливу води в парогенератор з лівої сторони обладнання
	відповідність
	

	Система контролю рівня рідини з можливістю зміни чутливості датчиків
	наявність
	

	Керування режимами здійснюється за температурою в парогенераторі
	відповідність
	

	Точність керуванням режимами стерилізації
	+1˚C
	

	Можливість одночасного контролю тиску і температури  в парогенераторі та стерилізаційній камері
	відповідність
	

	Попереднє видалення повітря з камери – методом гравітаційної продувки
	відповідність
	

	Компресор в комплекті із обладнанням
	наявність
	

	Фільтр бактеріального очищення повітря
	наявність
	

	Автоматичне управління процесом стерилізації за допомогою пневмоелектричних клапанів
	наявність
	

	Наявність сенсорної панелі оператора діагоналлю  не менше 4,3" з україномовним інтерфейсом
	наявність
	

	Ручний режим на панелі оператора для налаштування стерилізатора
	наявність
	

	Панель оператора повинна мати наступні індикації:
-основні параметри стерилізації;
[bookmark: page3]-тривалість часу кожного циклу;
-інформаційно-попереджувальні повідомлення;
- енергонезалежний годинник, календар, лічильник циклів
	наявність
	

	Наявність флеш-пам'яті з можливістю зберігання не менше 3500 циклів
	наявність
	

	Паспорт посудини, що працює під тиском
	наявність
	

	Сертифікат відповідності вимогам Технічного Регламенту щодо медичних виробів
	наявність
	

	Декларація про відповідність медичних виробів  
	наявність
	

	Сертифікат оцінки відповідності згідно вимогам Технічномого регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском
	наявність
	

	Монтаж, підключення, введення в експлуатацію медичного обладнання обов'язково виконує сертифікований спеціаліст, який пройшов спеціальне навчання з електробезпеки та має дозвіл з монтажу та підключення електричної частини  обладнання та охорони праці.  (Гарантійний лист  та посвідчення видані компетентними органами).
	наявність
	



Інструкція із заповнення технічної специфікації:

* Учасник заповнює графу «Відповідність запропонованого обладнання вимогам (Так/Ні) з посиланнями на відповідні сторінки технічного документу виробника» та зазначає сторінку (сторінки) технічної документації, інструкції, паспорта або іншого документа виробника, якими підтверджується відповідність запропонованого товару вимогам технічної специфікації. У разі якщо одна характеристика підтверджується декількома сторінками документації, учасник має право зазначити декілька сторінок.
В місцях де технічна специфікація містить посилання на торгову марку, виробника, стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».
Учасник має право подати еквівалент (аналог) товару запропонованого замовником в технічному завданні цієї тендерної документації. У разі подання еквіваленту (аналогу) товару, учасник повиннен довести, що такий товар за показниками (характеристиками) є не гіршим (кращим), ніж товар, зазначений в тендерній документації та повинен мати відповідне документальне підтвердження тощо.

Місце поставки: ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок (м. Львів, вул. Донецька, 11).
Умови поставки Товару (ІНКОТЕРМС-2020):  DDP- склад призначення для резидентів, DAP- склад призначення для нерезидентів. Транспортні витрати по доставці товару в місце призначення (при умовах поставки DDP/DAP) включені в ціну товару.
Періодичність поставки: одноразова

