[bookmark: _Hlk227227713]Оголошено процедуру відкритих торгів з особливостями з метою закупівлі Лабораторних реагентів для визначення мікотоксинів та антибактеріальних речовин (Код ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 33696500-0 – Лабораторні реактиви).
Ідентифікатор закупівлі:   UA-2026-08-26-010256-a
.
Закупівля здійснюється для забезпечення потреб Лабораторії аналітичних досліджень залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у лабораторних реагентах, необхідних для проведення досліджень з визначення мікотоксинів та антибактеріальних речовин у досліджуваних зразках.
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням фактичної потреби лабораторії, характеру та методик проведення аналітичних досліджень, а також необхідності забезпечення належної якості та достовірності отриманих результатів.
До складу закупівлі входять, зокрема, імуноафінні колонки для додаткового очищення зразків під час проведення досліджень на мікотоксини (загальний афлатоксин, охратоксин А, зеараленон, ДОН та інші), а також набори реагентів для кількісного визначення бацитрацину та колістину.
Зазначені реагенти використовуються як складові елементи лабораторних методик підготовки та дослідження зразків і забезпечують можливість проведення необхідних аналітичних досліджень відповідно до сфери діяльності лабораторії.
Технічні та якісні характеристики визначені таким чином, щоб забезпечити сумісність реагентів із лабораторними методиками та обладнанням, можливість їх використання за відповідним цільовим призначенням, а також отримання достовірних і відтворюваних результатів досліджень.
Встановлені вимоги до предмета закупівлі сформовані з урахуванням функціонального призначення товару, необхідних характеристик, кількості та потреб лабораторії і не мають на меті обмеження конкуренції або визначення конкретного виробника.
Очікувану вартість закупівлі визначено методом порівняння ринкових цін на підставі аналізу отриманих комерційних пропозицій потенційних постачальників.
Середнє арифметичне значення отриманих цінових пропозицій становить 202 439,68 грн з ПДВ. З урахуванням результатів аналізу ринкових цін розраховану величину округлено до 202 500,00 грн з ПДВ.
Таким чином, очікувана вартість закупівлі становить 202 500,00 грн з ПДВ, у тому числі ПДВ — 33 750,00 грн. Очікувана вартість без ПДВ — 168 750,00 грн.
Визначена очікувана вартість забезпечує можливість придбання необхідних лабораторних реагентів з урахуванням актуального рівня цін на відповідному ринку та наявної цінової інформації.
Поставка товару здійснюватиметься упродовж 2026 року, з кінцевим терміном поставки до 31 грудня 2026 року. 


ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 
Найменування предмета закупівлі: Лабораторні реагенти для визначення мікотоксинів та антибактеріальних речовин (Код ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 33696500-0 – Лабораторні реактиви)


1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, встановленим у Технічному завданні.
1.1. Якість товару підтверджується копією сертифікатів виданих виробником, аналогічні тим, які будуть надані при поставці товару. У разі надання сертифікатів іноземною мовою, вони повинні супроводжуватися  перекладом українською мовою.
1.2. Пакування товару: повинно поставлятись виключно у пакуванні виробника. Пакування та маркування товару повинно відповідати його характеру (учасник повинен надати письмове підтвердження у довільній формі).

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
	№ з/п
	Найменування 
	Характеристика
	Одиниці виміру
	К-сть

	1
	Імуноафінні колонки для додаткового очищення зразків для проведення аналізу на загальний афлатоксин, охратоксин А та зеараленон, ДОН, фумонізин, T-2, HT-2 РХ-МС/МС та ВЕРХ методами, 10 колонок (3мл)
	Імуноафінні колонки для додаткового очищення зразків при проведенні аналізу на загальний афлатоксин, охратоксин А, зеараленон, дезоксиніваленол (DON), фумонізини (FB1, FB2), Т-2 та НТ-2 токсини із застосуванням методів ВЕРХ та/або РХ-МС/МС. 
Аналітичні характеристики: межа детектування/виявлення для: B1 - не більше 0,007 нг/мл; B2 - не більше 0,007 нг/мл; G1 - не більше 0,004 нг/мл; G2 - не більше 0,015 нг/мл; OTA - не більше 0,050 нг/мл; FB1 - не більше 1,000 нг/мл; FB2 - не більше 0,250 нг/мл; DON -не більше 1,950 нг/мл; ZON - не більше 1,560 нг/мл; T-2 - не більше 0,049 нг/мл; HT-2 - не більше 0,195 нг/мл. 
Фасування: не менше 10 колонок в упаковці. Об'єм колонки - не менше 3 мл. 
Термін придатності: не менше 18 місяців від дати виробництва. Умови зберігання - відповідно до вимог виробника, з можливістю зберігання за температури 2–8 °C; якщо виробником передбачена можливість зберігання за кімнатної температури - така можливість допускається.
	пакування
	2

	2
	Набір реагентів для кількісного визначення бацитрацину 
(на 96 визначень)
	Набір для кількісного визначення бацитрацину в біологічних зразках, зокрема молоці, м'ясі та яйцях. Набір повинен забезпечувати проведення не менше 96 реакцій. 
До складу повинні входити: мікротитрувальний планшет на 96 лунок або еквівалентна система; стандарти бацитрацину з діапазоном концентрацій, що включає щонайменше 0; 0,625; 1,25; 2,5; 5,0; 10,0 та 20,0 мкг/кг; кон'югат бацитрацину з пероксидазою; субстрат-хромоген на основі тетраметилбензидину (TMB) або еквівалентний субстрат; стоп-реагент; буфер для розведення кон'югату; буфер для розведення зразків; концентрований буфер для промивання. 
Межа виявлення: не більше 11 мкг/кг для яєць; не більше 9 мкг/кг для м'яса; не більше 11 мкг/кг для молока; не більше 82 мкг/кг для корму; не більше 23 мкг/кг для сечі. 
Здатність витягу: не менше 110 % для яєць; не менше 122 % для м'яса; не менше 99 % для молока; не менше 87 % для корму; не менше 84 % для сечі. 
Перехресна реактивність: бацитрацин - 100 %; для вірджиніаміцину - не більше 3 %; тилозину - не більше 2 %; спіраміцину, неоміцину та колістину - не більше 1 %.
	пакування
	2

	3
	Набір реагентів для кількісного визначення колістину (на 96 визначень)
	Набір для кількісного визначення колістину у зразках молока та тканинах. Набір повинен забезпечувати проведення не менше 96 реакцій. До складу повинні входити: стандарти колістину з діапазоном концентрацій, що включає щонайменше: 0; 0,5; 1,5; 4,5; 13,5 та 40,5 мкг/кг. 
Межа виявлення: не більше 5 мкг/кг. Перехресна реактивність: для колістину - 100 %; для бацитрацину - не більше 0,1 %.
	пакування
	2



В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».
Учасник має право подати еквівалент (аналог) товару запропонованого замовником в технічному завданні цієї тендерної документації. У разі подання еквіваленту (аналогу) товару, учасник повиннен довести, що такий товар за показниками (характеристиками) є не гіршим (кращим), ніж товар, зазначений в тендерній документації та повинен мати відповідне документальне підтвердження тощо

Місце поставки: ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок (м. Львів, вул. Донецька, 11).

Періодичність поставки: погоджується із замовником


