ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування замовника: Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок
Місцезнаходження: м. Львів, вул. Донецька, 11
Код ЄДРПОУ: 00485670
Категорія замовника: ІІІ

1. Предмет закупівлі
Вузол приводу насоса (ASSY, ACTUATOR) для хроматографічної системи Waters ACQUITY UPLC / LC-MS/MS (актуатор у зборі) — 2 шт.
ДК 021:2015: 42124200-6 – Частини насосів і підіймачів рідин.
Вид закупівлі: відкриті торги з особливостями.
Номер закупівлі: UA-2026-09-03-014020-a.

2. Обґрунтування потреби та технічних і якісних характеристик
Потреба у закупівлі виникла у зв’язку з виходом з ладу хроматографічного обладнання Waters ACQUITY UPLC H-Class, яке використовується Замовником для проведення лабораторних досліджень.
Відповідно до службової записки лабораторії, за результатами технічної діагностики встановлено необхідність заміни двох вузлів приводу насоса BSM (Actuator Assembly) для відновлення працездатності обладнання.
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням моделі наявного обладнання та технічних характеристик насоса BSM. Комплектуючі повинні бути оригінальними та технічно сумісними з відповідним обладнанням Waters, оскільки використання невідповідних комплектуючих не забезпечує належного функціонування та безпечної експлуатації обладнання.
Згідно з інформацією виробника Waters, підтвердженою відповідним листом, постачання зазначеної оригінальної комплектуючої на території України має здійснюватися визначеним виробником ексклюзивним дистриб’ютором. Відповідні документи на підтвердження зазначеної інформації наявні у Замовника.

3. Обґрунтування очікуваної вартості та бюджетного призначення
Очікувану вартість визначено на підставі отриманої комерційної пропозиції на постачання необхідних комплектуючих з урахуванням їх технічної специфіки, оригінальності та підтвердженої виробником ексклюзивності постачання.
Вартість двох вузлів приводу насоса відповідно до комерційної пропозиції становить 402 657,60 грн з ПДВ.
З метою формування очікуваної вартості зазначену суму округлено до 402 660,00 грн з ПДВ, у тому числі:
· очікувана вартість без ПДВ — 335 550,00 грн;
· ПДВ — 67 110,00 грн.
Очікувана вартість предмета закупівлі становить 402 660,00 грн з ПДВ.
Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до затвердженого кошторису Замовника на 2026 рік та фактичної потреби у відновленні працездатності хроматографічного обладнання.
Розмір бюджетного призначення — 402 660,00 грн з ПДВ.
В оголошенні про проведення закупівлі очікувану вартість зазначено без ПДВ — 335 550,00 грн.

4. Строк та місце поставки
Кількість: 2 шт.
Строк поставки: до 31.12.2026 року включно.
Місце поставки: м. Львів, вул. Донецька, 11.
Умови поставки та інші вимоги визначені тендерною документацією.



ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ 
[bookmark: _Hlk227227713]Вузол приводу насоса (ASSY, ACTUATOR) для хроматографічної системи Waters ACQUITY UPLC / LC-MS/MS (Код ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 42124200-6 –Частини насосів і підіймачів рідин) (2 шт)

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, встановленим у Технічному завданні.
1.1. На етапі подання тендерної пропозиції Учасник повинен надати документ виробника, що підтверджує якість та відповідність пропонованого товару. Таким документом може бути:
· сертифікат якості чи сертифікат відповідності; або
· паспорт якості; або
· інший офіційний документ виробника, що підтверджує якість і відповідність товару.
Достатньо надати один із зазначених документів.
Якщо документ складений іноземною мовою, до нього обов'язково додається переклад українською мовою.
[bookmark: _Hlk238552862]1.2. Товар повинен постачатися виключно в оригінальному заводському пакуванні виробника. Пакування має забезпечувати належне збереження товару під час навантаження, розвантаження, транспортування та тимчасового складського зберігання, а також гарантувати його цілісність, комплектність і захист від пошкоджень до моменту передачі на склад Замовника. Товар повинен мати необхідні маркування від виробника, що дають змогу ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва тощо. (Учасник повинен надати письмове підтвердження відповідності пакування у довільній формі).
[bookmark: _Hlk239858093][bookmark: _Hlk238552916]1.3. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати письмове підтвердження повної сумісності запропонованого товару із хроматографічною системою Waters ACQUITY UPLC I-Class BSM/ LC-MS/MS, що використовується Замовником. Підтвердження повинно містити найменування товару, виробника, артикул (за наявності) та однозначне підтвердження можливості його належного, безпечного та повнофункціонального використання із хроматографічною системою Waters ACQUITY UPLC I-Class BSM / LC-MS/MS без внесення конструктивних змін до обладнання.
1.4. Учасник повинен гарантувати надання сервісної підтримки упродовж усього терміну експлуатації товару. Технічна підтримка повинна включати: діагностику несправностей; гарантійний та післягарантійний ремонт тощо.  Обов’язкова наявності на території України власного або авторизованого сервісного центру.  (Учасник повинен надати гарантійний лист про наявність в нього можливості забезпечення кваліфікованої технічної підтримки товару та виконання гарантійних зобов’язань відповідно до статусу офіційного дистриб’ютора виробника на території України).
1.5. Гарантійний термін експлуатації Товару повинен становити не менше 90 днів з дати поставки. Датою поставки вважається дата підписання сторонами видаткової накладної.
1.6. Постачальник зобов’язується провести інструктаж та навчання уповноважених представників Замовника щодо запуску. Навчання може проводитися в онлайн-форматі. У разі проведення навчання не українською мовою Постачальник зобов’язується забезпечити переклад українською мовою та участь представника Постачальника, який володіє українською мовою, для забезпечення належного проведення навчання та комунікації з представниками Замовника.

Технічні вимоги 
	№ з/п
	Технічні характеристики
	Значення

	1
	Каталожний номер (P/N)  Waters
	700009191

	2
	Оригінальне найменування виробника
	ASSY, ACTUATOR, 18KPSI, .045 SEAL

	3
	Номінальний максимальний тиск вузла
	18 000 psi (приблизно 1241 bar)

	4
	Тип ущільнення
	0.045 SEAL

	[bookmark: _Hlk239858275]5
	[bookmark: _Hlk239858215]Вимоги щодо сумісності
	виріб повинен бути повністю сумісним із наявним модулем хроматографічної системи Waters ACQUITY UPLC I-Class BSM, що експлуатується; встановлення повинно здійснюватися без конструктивної переробки насосного модуля

	6
	Тип
	вузол приводу високотискового насоса, актуатор в зборі, ASSY, ACTUATOR


[bookmark: _Hlk239858495]В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретну торгову марку, виробника, стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».
Учасник має право подати еквівалент (аналог) товару запропонованого замовником в технічному завданні цієї тендерної документації. У разі подання еквіваленту (аналогу) товару, учасник повиннен довести, що такий товар за показниками (характеристиками) є не гіршим (кращим), ніж товар, зазначений в тендерній документації та повинен мати відповідне документальне підтвердження тощо
	 Еквівалентність товару визначається за сукупністю технічних характеристик та сумісністю з наявною у Замовника хроматографічною системою Waters ACQUITY UPLC I-Class BSM / LC-MS/MS.

Місце поставки: ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок (м. Львів, вул. Донецька, 11).
При поставці разом із товаром постачальник повинен надати:
- паспорт/інструкція з використання або експлуатаційно-технічна документація, що підтверджує характеристики Товару, що постачається;
- гарантійний лист із зазначеними контактами сервісних центрів.


[bookmark: _Hlk239858569][bookmark: _Hlk239858619][bookmark: _Hlk239858981]Обгрунтування необхідності закупівлі: Вузол приводу насоса (ASSY, ACTUATOR) необхідний для забезпечення належної роботи наявної хроматографічної системи Waters ACQUITY UPLC I-Class BSM / LC-MS/MS та відновлення її штатної працездатності.
Зазначений вузол є спеціалізованою комплектуючою насосного модуля, конструктивно призначеною для роботи у складі відповідної моделі хроматографічної системи. Справність насосного модуля безпосередньо впливає на стабільність потоку та тиску рухомої фази, а отже, на точність, відтворюваність і достовірність результатів хроматографічних досліджень.
Придбання саме відповідного вузла приводу обумовлене необхідністю забезпечення його технічної та конструктивної сумісності з наявним обладнанням. Використання несумісної або непідтвердженої виробником комплектуючої може призвести до нестабільної роботи насосної системи та отримання недостовірних результатів досліджень.
Закупівля здійснюється для відновлення та підтримання працездатності наявного обладнання, а не для його модернізації чи розширення функціональних можливостей.

